广州市净水有限公司水质中心、各净水厂2023年化验仪器设备第三方

校准服务项目

采购文件
广州市净水有限公司
二〇二三年四月
目录
采购公告
供应商须知
采购方法
评审方法
采购需求
合同草案
响应文件格式要求




第一章
采购公告
适用于纸质评审的公开采购方式
广州市净水有限公司水质中心、各净水厂2023年化验仪器设备第三方校准服务项目采购公告
广州市净水有限公司水质中心、各净水厂2023年化验仪器设备第三方校准服务项目已具备采购条件，现对该□施工  (货物 (服务项目实施公开采购活动，采用询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：广州市净水有限公司水质中心、各净水厂2023年化验仪器设备第三方校准服务项目
1.2项目编号： XJ-20230410-1      
1.3资金来源：自有资金 
1.4最高限价（元）：471,812.00元（人民币）。

1.5标段划分： / 
2.采购内容和范围：

根据我公司所属水质检测中心、大坦沙、猎德、沥滘、大沙地、西朗、京溪、龙归、竹料、石井、石井净、大观、江高、健康城等净水厂（分公司）对化验仪器设备校准的需求，委托具有CNAS资质第三方校准单位负责2023年全年化验仪器设备校准服务，并出具校准/检定证书。
其中，需校准的仪器设备主要包括紫外可见分光光度计、电子天平、纯水机、吸量管、显微镜、温湿度计、蒸汽灭菌器等58类，具体校准设备清单、计划实施时间及技术要求等详见第五章采购需求。      

2.2项目工期：□计划工期   (交货期   (服务期为 自合同签订之日起至2023年12月31日。

2.3地点：□建设地点  (交货地点  (服务地点位于广州市净水有限公司所属大坦沙、猎德、沥滘、大沙地、西朗、京溪、龙归、竹料、石井、石井净、大观、江高、健康城等净水厂（分公司），水质检测中心
2.4质量要求：□施工质量要求   (货物质量标准或主要技术性能指标  (服务质量要求或服务标准如下：详见第五章采购需求  
2.5其他：(安全目标如下：  详见合同附件 
3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）
3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：
(（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

(（2）供应商应当具备质量技术监督管理部门颁发的计量校准认证资质（CNAS），所认证的校准能力至少涵盖本项目中所要求的校准设备种类的70%（含）以上（共计校准设备种类58种，70%即40种），且在有效期内的资格条件。校准设备种类详见第五章采购需求第2点检测机构资质和报告要求。

注：提供CNAS复印件并标注本项目中所要求涵盖的校准设备项目，不标注则视为不响应。
(（3） 2020年1月1日至今，供应商最少具有一项合同金额不少于30万元的计量校准服务项目业绩（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）。

(（4）项目负责人应当具备        /         资格条件。

(（5）其他要求： 无                                       
3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。
（11）其他禁止情形：                                        
3.3本次项目不接受联合体参加采购活动
4.采购文件的获取
4.1获取时间
从2023年 4 月 11 日至2023年 4 月 16日（北京时间）
4.2获取方式
在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。 
踏勘现场
(不组织
□组织
响应文件的递交
6.1递交响应文件集合时间：2023年4 月 17日14时30分至2023年4月17 日15时00分（北京时间）。截止时间：2023年4月17 日15时00分（北京时间）。
6.2递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。
（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。）

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。
7.其他
7.1发布公告的其他媒介
本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。
7.2响应文件递交注意事项
   （1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
8.异议及投诉的受理
潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。
异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：62315524。
地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。
9.联系方式
	采购人：广州市净水有限公司

	地  址：广州市天河区临江大道501号

	联系人：林工

	电  话：020-62315524

	2023年4月10日


适用于纸质评审的采购项目

第二章
供应商须知
对供应商的资格要求.
详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求
2.  本次交易一般规则.表1.1
	阶段
	条款
	项目
	规则

	准备

及其

响应
	2.1
	采购文件组成
	（1）采购公告（采购邀请书）
（2）供应商须知
（3）采购方式
（4）评审办法
（5）采购需求
（6）合同草案
（7）响应文件
（8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有）

	
	2.2
	采购文件的澄清和修改
	1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。
1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

	
	2.3

	踏勘现场
	详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场

	
	2.4
	分包
	本项目不允许分包

	
	2.5
	响应截止时间
	详见采购公告（采购邀请书）

	准备

及其

响应
	2.6
	最高限价及低价说明
	详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	2.7

	响应文件有效期
	90个日历天（从响应文件递交截止日算起）

	准备

及其

响应
	2.8
	响应文件份数
	纸质文件正本1份，副本 1份

	
	2.9
	响应文件的密封和标记
	要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明：
项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。

	
	2.10
	响应文件提交
	见采购公告（采购邀请书）

	文件开启及评审
	2.11
	响应文件开启会议
	举行
会议时间：同响应截止时间
会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点

	
	2.12
	开启文件前的密封检查
	密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

	
	2.13
	评审小组
	评审小组构成：3人。

	
	2.14
	评审办法
	见第四章评审办法有关条款

	
	2.15
	成交候选人
	在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人

	确定成交人
	2.16
	成交办法
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.17
	签订合同
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.18
	履约担保
	详见第六章合同

	其他
	2.19
	需要补充的其他内容
	


2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件
（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为
（1）响应文件未按规定签字、盖章的。
（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。
（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。
（4）质量标准不符合采购文件要求的。
（5）服务期不符合采购文件要求的。
（6）报价超过最高限价的。
（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。
（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。
（9）其他不符合采购文件要求的情形。
4.响应保证金
本项目无须递交响应保证金。
5.响应文件要求
6.1响应文件包括下列内容
1.响应函
2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表
5.报价表
6.其他资料
6.异议
6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：
（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。
6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。
6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。
7.本章附件
附件1：响应文件开启表
附件2：问题澄清通知
附件3：问题的澄清
附件4：成交通知书
     附件5：关于**项目异议书
附件1
响应文件开启表
开启时间：年月日时分
	序号
	供应商
	密封情况
	报价（元）
	供应商代表签名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


采购人代表      记录人
年   月   日
附件2
问题澄清通知
编号：
   （供应商名称）    ：
 （项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至  （详细地址） 。
（项目名称） 评审小组
评审小组：（签字）
年   月   日
附件3
问题的澄清
编号：
（项目名称）评审小组：
    问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.
2.
供应商：（公章）
或
法定代表人或委托代理人：（签字）
年   月   日
附件4 
成交通知书
（编号：）
   （成交供应商名称）    ：
你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。
成交金额，大写：，小写： 。
请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。
采购人：（公章）
年   月   日
附件5 
关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：
异议人：
住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：
提起异议事项的基本事实：
相关请求及主张：
有效线索和相关证明材料：
异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：
  此致

（采购人）
异议人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）
                                     年    月   日

说明：
1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。


（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

    第三章
     采购方法
询比采购
公开询比
	1.采购准备
	1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交
1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求
1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告或采取其他采购方式。

	2.询比规则
	2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。
2.2 询比地址 
广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司
2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间）
2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格

	3.成交规则
	(采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商
(评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。

	4.成交候选人公示
	在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。

	5.成交结果公告
	成交候选人公示结束后。

	6.成交通知书
	采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。

	7.签订采购合同
	采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同.


    第四章
   评审办法
经评审的最低价法
1.评审方法
供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。
除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：
（1）运输费用及保险费。（如有）
   （2）工期、交货期或服务期限。
（3）支付条件。
（4）备品备件以及售后服务（如有）。
（5）价格调整因素。
经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。
2.评审程序
2.1 初步评审
表4-1                      初步评审标准
	评审环节
	评审因素
	评审标准

	形式评审
	响应函签字盖章
	有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	响应文件格式
	符合采购文件“响应文件格式”要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外

	
	法定代表人授权委托
	有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章

	资格评审
	营业执照
	报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

	
	供应商资格
	满足法律法规及采购文件供应商资格要求

	响应性评审
	报价
	没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	其他
	采购文件要求必须提供的其他资料

	
	其他无效响应
	无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容


说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。
2.2澄清补正
2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。
2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。
2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。
第五章
     采购需求
一、项目概况
根据公司所属大坦沙、猎德、沥滘、大沙地、西朗、京溪、龙归、竹料、石井、石井净、大观、江高、健康城等13个净水厂（分公司），水质检测中心对化验仪器设备校准的需求，委托具有CNAS资质第三方校准单位负责2023年化验仪器设备校准服务，校准内容主要包括紫外可见分光光度计、电子天平、纯水机、吸量管、显微镜、温湿度计、蒸汽灭菌器等58类，并出具校准证书。     
项目技术要求

1.校准项目和计划时间服务要求
	水质中心2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	原子吸收分光光度计
	AA800
	1
	铜、镍、铅、镉测量线性、检出限、测量重复性
	2023年9月
	校准

	2
	原子荧光光度计
	AFS 3100
	1
	砷、汞的测量线性、检出限、测量重复性
	2023年9月
	校准

	3
	电感耦合等离子体质谱仪
	7900
	1
	离子产率、质量数校准、检出限及稳定性
	2023年5月
	校准

	4
	液相色谱仪
	1260 Infinity Ⅱ
	1
	流量稳定性、基线噪声、基线漂移、最小检测浓度、定性重复性、定量重复性
	2023年10月
	校准

	5
	全自动流动注射仪
	iFIA7（阴离子表面活性剂、总氮、总磷、氨氮、挥发酚、氰化物、硫化物）
	4
	泵流量稳定性误差、测量线性、检出限、测量重复性
	2023年10月
	校准

	6
	顶空-气质联用仪
	8890-5977B
	1
	质量范围、质量分辨率、质量准确性、信噪比、重复性、谱库检索
	2023年9月
	校准

	7
	自动电位滴定仪
	905T
	1
	示值误差，重复性，响应时间
	2023年9月
	校准

	8
	电子天平
	BS224S
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年9月
	检定

	9
	电子天平
	BS2202S
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年9月
	检定

	10
	电子天平
	BSA124S
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年9月
	检定

	11
	电子天平
	BSA2202S-CW
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年9月
	检定

	12
	电子天平
	BSA224S
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年9月
	检定

	13
	电子天平
	YP20002
	5
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年9月
	检定

	14
	电子分析天平
	BCE224i-1CCN
	2
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023月12月
	检定

	15
	红外分光测油仪
	OIL 480
	1
	示值误差、重复性、漂移、最小检出浓度
	2023年12月
	校准

	16
	马弗炉
	LT40-11
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	2023年5月
	校准

	17
	微波消解仪
	CEM  Mars6
	1
	800W、1600W功率校准；温度设定值误差、温度稳定性
	2023年10月
	校准

	18
	微波消解仪
	MARS Xpress
	1
	800W、1600W功率校准；温度设定值误差、温度稳定性
	2023年5月
	校准

	19
	生化培养箱
	KB240
	3
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	2023年9月
	校准

	20
	生化培养箱
	KB115
	2
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	2023年5月
	校准

	21
	电热鼓风干燥箱
	KD115
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	2023年5月
	校准

	22
	电热鼓风干燥箱
	FD115
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	2023年9月
	校准

	23
	pH计
	PB-10
	4
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	2023年9月
	校准

	24
	pH计
	P611
	5
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	2023年9月
	校准

	25
	双目显微镜
	CX41
	2
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	2023年5月
	校准

	26
	COD测定仪
	DR1010
	2
	COD测定准确度、稳定性
	2023年9月
	校准

	27
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	4
	220nm、275nm、420nm、440nm、510nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	2023年9月
	校准

	28
	紫外可见分光光度计
	723N
	5
	220nm、275nm、420nm、440nm、510nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	2023年5月
	校准

	29
	紫外可见分光光度计
	UV5660
	2
	220nm、275nm、420nm、440nm、510nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	2023年9月
	校准

	30
	便携式水质分析仪
	DR2800
	1
	220nm、275nm、420nm、652nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	2023年5月
	校准

	31
	BOD测定仪
	YSI 5100
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	2023年5月
	校准

	32
	COD加热消解器
	DRB200
	9
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	2023年9月
	校准

	33
	超纯水机
	艾科浦 A2S-05-CE
	1
	温度示值误差,纯水电阻率值（25℃）,仪器引用误差，可溶性硅
	2023年12月
	校准

	34
	超纯水机
	Milli-Q Direct 8
	1
	温度示值误差,纯水电阻率值（25℃）,仪器引用误差，可溶性硅
	2023年5月
	校准

	35
	手提式高压蒸汽灭菌器
	DSX-24L-I
	4
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	2023年9月
	校准

	36
	立式压力蒸汽灭菌器
	LS-28HD
	5
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	2023年9月
	校准

	37
	多气体检测仪
	GasAlertMicro5 PID（挥发性有机化合物）
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	2023年9月
	校准

	38
	便携式复合气体检测仪
	M40Pro（氧气、可燃气体、一氧化碳、硫化氢）
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	2023年9月
	校准

	39
	气体检测仪
	TX1（硫化氢）
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	2023年9月
	校准

	40
	便携式浊度仪
	2100P
	2
	零点漂移、示值稳定性、重复性、示值误差
	2023年8月
	校准

	41
	便携式多参数水质分析仪
	哈希 HQ2200
	2
	零值误差、响应时间、示值误差、测量重复性
	2023年10
	校准

	42
	单参数溶解氧分析仪
	哈希 HQ1130
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	2023年10月
	校准

	43
	便携式多参数水质分析仪
	DR 900
	2
	220nm、275nm、420nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	2023年9月
	校准

	44
	台式电导率仪
	ORION 3 STAR
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	2023年9月
	校准

	45
	便携式电导率仪
	ORION 3 STAR
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	2023年9月
	校准

	46
	便携式多参数水质分析仪
	HQ40d
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	2023年9月
	校准

	47
	数字滴定仪
	VITLAB
	5
	5ml、25ml、50ml实测容量、容量误差、测量重复性
	2023年5月
	校准

	48
	COD消解装置
	XJ-100/ KN-COD12(K)
	3
	温度示值误差、时间示值误差
	2023年5月
	校准

	49
	移液枪
	0.1-10mL
	20
	容量允差
	2023年5月
	校准

	50
	瓶口分液器
	10-50mL
	6
	容量允差
	2023年9月
	校准

	51
	电子温湿度计
	JR 900
	35
	温度示值误差、湿度示值误差
	2023年7月
	校准

	52
	压力蒸汽灭菌锅压力表
	0-1.6MPa/0-25MPa
	15
	准确度、最大允许误差、回程误差
	2023年7月
	检定

	53
	压力蒸汽灭菌锅安全阀
	无
	15
	压力整定、密封性能
	2023年7月
	检定

	54
	气体管道压力表
	0-25MPa
	52
	准确度、最大允许误差、回程误差
	2023年7月
	检定

	55
	玻璃仪器
	移液管、容量瓶、比色管、滴定管
	180
	流出时间、等待时间、容量允差
	2023年9月
	校准

	56
	微量进样器
	/
	10
	容量允差
	2023年5月
	校准

	57
	砝码
	1  5  10  20  50  100  200  g   F1级别
	7
	砝码磁性、砝码质量
	2023年9月
	检定

	58
	滤光片
	/
	6
	中心波长、最大透射比、半宽度
	2023年10月
	校准

	59
	密度计
	/
	4
	读数误差
	2023年9月
	校准


	猎德净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	酸度计
	PHS-3C
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	2023年6月
	校准

	
	
	FE28
	1
	
	
	校准

	2
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	3
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	校准

	3
	COD消解仪
	DRB200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与166℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	
	
	CR4200
	1
	
	
	校准

	4
	生化培养箱
	LRH-250A
	2
	20.0℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	
	
	KB240
	1
	
	
	校准

	5
	高压锅灭菌器
	DSX-24L-I
	1
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	校准

	
	
	GI29
	2
	
	
	校准

	6
	电导率仪
	DJS-1C
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	
	校准

	7
	箱式电阻炉
	SX2-4-10
	1
	602℃温度稳定度、定点温度校准
	
	校准

	8
	电热恒温干燥箱
	DHG-9140A
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	9
	电子天平
	PL2002
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	
	
	HR－120
	1
	
	
	检定

	
	
	ME2002
	1
	
	
	检定

	
	
	ME104
	1
	
	
	检定

	10
	溶解氧仪
	YSI5000
	1
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	校准

	
	
	YSI4010-1W
	1
	
	
	校准

	11
	超纯水机
	UPT-1-10T
	1
	温度示值误差，纯水电阻率值（25℃）仪器引用误差，可溶性硅
	
	校准

	12
	离心分离器
	LD4-2A
	1
	转速指示偏差
	
	校准

	13
	电热恒温水浴锅
	DK-S24型
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	校准

	14
	水份测定仪
	XY-105MW
	2
	示值误差、测量重复性、电解速度、零点平衡时间、绝缘电阻、绝缘强度、泄漏电流
	
	校准

	
	水份测定仪
	HS153
	1
	
	
	校准

	15
	移液枪
	1-10ml
	5
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	
	移液枪
	0.5-5ml
	5
	
	
	校准

	16
	数字滴定仪
	5-25ml
	2
	容量允差
	
	校准

	17
	便携式浊度计
	TB2000
	1
	外观，电计示值误差，电计输入电流，电计输入阻抗引起的示值误差，电计示值重复性，电计示值重复性，常数调节器误差
	
	校准

	18
	显微镜
	L3200A
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	校准

	19
	电热炉
	FL-2YA
	2
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	校准

	20
	瓶口分液器
	Brand
	4
	容量允差
	
	校准

	21
	温湿度计
	
	10
	温度、湿度测量精度
	
	校准

	22
	玻璃器皿
	刻度吸管
	30
	标称容量、容量允差
	
	校准

	
	
	单标吸管
	30
	标称容量、容量允差
	
	校准

	
	
	容量瓶
	30
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	
	
	滴定管
	6
	标称总容量、分度值、容量允差、水的流出时间、等待时间、分度线宽度
	
	校准

	
	
	具塞比色管
	60
	密合性，容量
	
	校准

	23
	复合式多气体检测仪
	BH-4（扩散式）
	40
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	
	
	JD-BX6（扩散式）
	6
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	
	
	M40-PRO（泵吸式）
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	24
	单一式气体检测仪
	BH-90（扩散式）
	2
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	
	
	JD-BX1（泵吸式）
	2
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	
	
	JD-BX1（扩散式）
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	25
	四合一气体检测仪
	Lumidor Minimax X4
	6
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	26
	便携式有毒有害气体检测仪
	AS8900
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	27
	硫化氢检测仪
	iTrans 2
	6
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	28
	氯气气体检测仪
	CL2
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	29
	在线式四合一检测仪
	MOT500-M-Y4
	12
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	30
	CO气体检测仪（固定式）
	MOT200-CO-CL
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	31
	NH3气体检测仪（固定式）
	MOT200-NH3-CL
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	32
	H2S气体检测仪（固定式）
	MOT200-H2S-CL
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准


	大坦沙净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	项目概述
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	生化培养箱
	LRH-250-II
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	2023年10月
	校准

	2
	生化培养箱
	LRH-400
	4
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	校准

	3
	生化培养箱
	BSP-400
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	校准

	4
	台式溶解氧测定仪
	HQ430D
	2
	外观，零值漂移，测氧示值误差，重复性，响应时间
	
	校准

	5
	移液器(METTLER TOLEDO)
	200-2000ul
	6
	外观、测量精度
	
	校准

	6
	移液器(BRAND)
	0.5-5ml
	5
	外观、测量精度
	
	校准

	7
	移液器(BRAND)
	1-10ml
	4
	外观、测量精度
	
	校准

	8
	移液器(BRAND)
	100-1000ul
	5
	外观，测量精度
	
	校准

	9
	移液器（TopPetter）
	2-10ML
	10
	外观、测量精度
	
	校准

	10
	水份测定仪
	MB27
	2
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	校准

	11
	数显电热恒温干燥箱
	GZX-9140MBE
	3
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	校准

	12
	马弗炉
	SX2-2.5-10Z
	1
	外观、温场性能、校准点位置分布图、温度测量值
	
	校准

	13
	COD消解仪（15孔）
	DRB200
	1
	外观、消解炉、消解时间示值误差、温度误差、温场均匀性、温度测量值
	
	校准

	14
	消解仪（30孔）
	DRB200
	2
	外观、消解炉、消解时间示值误差、温度误差、温场均匀性、温度测量值
	
	校准

	15
	酸度计
	PB-10
	1
	外观，电计示值误差，电计输入电流，电计输入阻抗引起的示值误差，电计示值重复性
	
	校准

	16
	酸度计
	PB-21
	1
	外观，电计示值误差，电计输入电流，电计输入阻抗引起的示值误差，电计示值重复性
	
	校准

	17
	便携式PH/电导率分析仪
	HQ40D
	2
	外观，电计示值误差，电计输入电流，电计输入阻抗引起的示值误差，电计示值重复性，电计示值重复性，常数调节器误差
	
	校准

	18
	紫外分光光度计
	DR6000
	3
	外观，波长准确度，波长重复性，透射比准确度，透射比重复性，杂散光，稳定度，基线平直度
	
	校准

	19
	紫外分光光度计
	DR890
	1
	外观，波长准确度，波长重复性，透射比准确度，透射比重复性，杂散光，稳定度，基线平直度
	
	校准

	20
	显微镜
	CX21
	2
	外观和各部分的相互作用，物镜放大倍数的正确性，目镜视场尺寸，分辨力，载物台的示值误差、载物台的示值误差测量结果的扩展不确定度
	
	校准

	21
	电子天平
	BT2202S
	1
	称量精度
	
	检定

	22
	电子天平
	BSA224S
	3
	称量精度
	
	检定

	23
	温湿度计
	
	48
	温度、湿度测量精度
	
	校准

	24
	便携式溶解氧仪
	HQ30d
	1
	外观，零值漂移，测氧示值误差，重复性，响应时间
	
	校准

	25
	净化工作台
	SW-CJ-2FD
	1
	外观、风速、空气洁净度、噪声、照度
	
	校准

	26
	比色管
	100ML
	12
	示值精度
	
	校准

	27
	比色管
	25ML
	24
	示值精度
	
	校准

	28
	比色管
	50ML
	24
	示值精度
	
	校准

	29
	单标移液管
	100ML
	3
	示值精度
	
	校准

	30
	单标移液管
	10ML
	10
	示值精度
	
	校准

	31
	单标移液管
	15ML
	1
	示值精度
	
	校准

	32
	单标移液管
	1ML
	5
	示值精度
	
	校准

	33
	单标移液管
	20ML
	2
	示值精度
	
	校准

	34
	单标移液管
	25ML
	5
	示值精度
	
	校准

	35
	单标移液管
	2ML
	5
	示值精度
	
	校准

	36
	单标移液管
	50ML
	5
	示值精度
	
	校准

	37
	单标移液管
	5ML
	5
	示值精度
	
	校准

	38
	刻度移液管
	10ML
	10
	示值精度
	
	校准

	39
	刻度移液管
	15ML
	1
	示值精度
	
	校准

	40
	刻度移液管
	1ML
	5
	示值精度
	
	校准

	41
	刻度移液管
	20ML
	3
	示值精度
	
	校准

	42
	刻度移液管
	25ML
	3
	示值精度
	
	校准

	43
	刻度移液管
	2ML
	5
	示值精度
	
	校准

	44
	刻度移液管
	50ML
	2
	示值精度
	
	校准

	45
	刻度移液管
	5ML
	10
	示值精度
	
	校准

	46
	容量瓶(白色)
	50ML
	1
	示值精度
	
	校准

	47
	容量瓶(白色)
	100ML
	5
	示值精度
	
	校准

	48
	容量瓶(白色)
	200ML
	5
	示值精度
	
	校准

	49
	容量瓶(白色)
	250ML
	6
	示值精度
	
	校准

	50
	容量瓶(白色)
	500ML
	5
	示值精度
	
	校准

	51
	容量瓶(棕色)
	1000ML
	1
	示值精度
	
	校准

	52
	容量瓶(棕色)
	500ML
	5
	示值精度
	
	校准

	53
	容量瓶(棕色)
	250ML
	6
	示值精度
	
	校准

	54
	容量瓶(棕色)
	200ML
	5
	示值精度
	
	校准

	55
	容量瓶(棕色)
	100ML
	2
	示值精度
	
	校准

	56
	容量瓶(棕色)
	50ML
	3
	示值精度
	
	校准

	57
	碱式滴定管(棕色)
	50ML
	2
	示值精度
	
	校准

	58
	酸式滴定管(棕色)
	50ML
	6
	示值精度
	
	校准

	59
	数显水浴恒温振荡器
	SG-8016CS
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	校准

	60
	低速离心机
	LD4-2A型
	1
	转速、温度
	
	校准

	61
	电子分析天平
	BSA2202S
	1
	称量精度
	
	校准

	62
	自动滴定仪
	VITLAB continuous RS
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	63
	便携式可见分光光度计
	DR1900-05C
	1
	外观，波长准确度，波长重复性，透射比准确度，透射比重复性，杂散光，稳定度，基线平直度
	
	校准

	64
	手提式压力蒸汽灭菌器
	YX-24HDD
	2
	外观，温度波动，温度精度
	
	校准

	65
	立式压力蒸汽灭菌器
	LS-28HD
	2
	外观，温度波动，温度精度
	
	校准

	66
	手提式压力蒸汽灭菌器的压力表
	
	16
	压力检定
	2023年5月/2023年11月
	检定

	67
	手提式压力蒸汽灭菌器的安全阀
	
	8
	安全阀校验
	2023年10月
	检定

	68
	立式压力蒸汽灭菌器的压力表
	
	16
	压力测定
	2023年5月/2023年11月
	检定

	69
	立式压力蒸汽灭菌器的安全阀
	
	8
	安全阀校验
	2023年10月
	检定

	70
	6合一气体检测仪
	JD-BX6
	8
	硫化氢量程：（0-100）x10-6mol/mol、一氧化碳量程：（0-1000）x10-6mol/mol、氧气量程（0-30.0）%、可燃气体量程：（0-100）%LEL、二氧化硫量程：（0-20）x10-6mol/mol、氯气量程：（0-100）x10-6mol/mol
	2023年10月
	校准

	71
	氨气气体检测仪
	JD-BX1
	2
	氨气量程（0-100）mol/mol
	2023年10月
	校准

	72
	四合一气体检测仪m40pro
	M40pro
	3
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30）%、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	2023年10月
	校准

	73
	四合一气体检测仪Minimax X4
	Minimax X4
	7
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30）%、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	2023年10月
	校准

	74
	风速计
	TESTO 416
	1
	风速
	2023年10月
	校准

	75
	噪声计
	TESTO 816
TES 1352S
	3
	噪声
	2023年10月
	校准

	76
	便携式DO测定仪
	HQ30d
WTW 3510
	2
	溶解氧
	2023年10月
	校准

	77
	ORP仪
	HQ11D
	1
	氧化还原电位
	2023年10月
	校准

	78
	MLSS
	TSS Portable
	1
	污泥浓度
	2023年10月
	校准

	79
	粉尘检测仪
	PGM-300
	1
	粉尘检测精度
	2023年10月
	校准

	80
	水分分析仪
	YGS-505
	2
	示值误差、测量重复性、电解速度、零点平衡时间、绝缘电阻、绝缘强度、泄漏电流
	2023年10月
	校准

	81
	水分分析仪
	MB27ZH
	2
	示值误差、测量重复性、电解速度、零点平衡时间、绝缘电阻、绝缘强度、泄漏电流
	2023年10月
	校准

	82
	便携余氯检测仪
	DR900
	1
	余氯
	2023年10月
	校准

	83
	呼吸机气瓶
	CRP3-144-6.8-31-T
	7
	压力检定
	2023年10月
	校准

	84
	安全阀
	A28X-16T/A28H-16
	30
	安全阀校验
	2023年10月
	检定

	85
	压力表
	YN60/YTN-60
	50
	压力检定
	2023年5月/2023年11月
	检定


	沥滘净水厂2022年化验仪器校准需求统计表

	序号
	项目概述
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	可见光分光光度计
	DR2800
	1
	420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	2023年7月
	校准

	2
	紫外分光光度计
	DR6000
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	校准

	
	
	UV-1900i
	1
	
	
	校准

	3
	便携式分光光度计
	DR/890
	1
	示值误差、示值重复性
	
	校准

	
	
	PCII
	1
	
	
	校准

	4
	立式压力蒸汽灭菌器
	LS-28HD
	2
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	5
	pH计
	PHS-25
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	校准

	6
	
	PHS-3C
	3
	
	
	校准

	7
	电子天平
	HR-120
	1
	偏载误差、重复性、示值误差
	
	检定

	8
	
	XB220A-SCS
	1
	
	
	检定

	9
	
	AE323J
	1
	
	
	检定

	10
	
	ME204E/02
	1
	
	
	检定

	11
	
	HTP-312
	1
	
	
	检定

	12
	箱式电阻炉
	SX2-5-12
	1
	炉温均匀度、炉温稳定度、炉温偏差、炉内最大温度、600℃温度稳定度、定点温度校准
	
	校准

	13
	
	nabertherm LT40-11
	1
	
	
	校准

	14
	干燥箱
	DHG-9053A
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	15
	
	binder FD115
	2
	
	
	校准

	16
	回旋加热振荡器
	上海一恒 HZQ-50H
	1
	外观、温度波动、温场均匀度、温度偏差
	
	校准

	17
	恒温培养箱
	LRH-250
	3
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	18
	
	HN-25BS
	1
	
	
	校准

	19
	COD消解仪
	DRB200
	4
	外观、消解炉、消解时间示值误差、温度误差、温场均匀性、温度测量值
	
	校准

	20
	浊度计
	2100Q
	1
	零点漂移、示值稳定性、重复性、示值误差
	
	校准

	21
	生物显微镜
	CX43
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差、左右视场中心偏差、目镜视场尺寸，分辨力，载物台的示值误差、载物台的示值误差测量结果的扩展不确定度
	
	校准

	22
	溶解氧测定仪
	YSI4010-1W
	1
	外观，零值漂移，测氧示值误差，重复性，响应时间
	
	校准

	23
	
	HQ30d
	1
	
	
	校准

	24
	医用离心机
	TDZ5-WS
	1
	回转速度示值误差、回转速度稳定性、加速度示值误差
	
	校准

	25
	移液枪
	100-1000ul
	5
	示值精度
	
	校准

	26
	
	0.5-5ml
	9
	
	
	校准

	27
	
	1-10ml
	6
	
	
	校准

	28
	温度湿度计
	美德时JR900A
	6
	示值精度
	
	校准

	29
	声级计
	TES1350A
	1
	声场灵敏度、整机读数准确度、本机噪声、频率计权特性相对声压场频率响应
	
	校准

	30
	卤素水分测定仪
	HDS16-A
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	校准

	31
	
	XY-105MW
	11
	
	
	校准

	32
	
	DHS-10A
	2
	
	
	校准

	33
	单标吸管
	1ml
	10
	示值精度
	2023年7月
	校准

	34
	
	2ml
	10
	
	
	校准

	35
	
	5ml
	10
	
	
	校准

	36
	
	10ml
	10
	
	
	校准

	37
	
	25ml
	2
	
	
	校准

	38
	刻度吸管
	1ml
	5
	
	
	校准

	39
	
	2ml
	10
	
	
	校准

	40
	
	5ml
	10
	
	
	校准

	41
	
	10ml
	10
	
	
	校准

	42
	
	15ml
	2
	
	
	校准

	43
	
	25ml
	2
	
	
	校准

	44
	白酸式滴定管
	50ml
	10
	
	
	校准

	45
	棕酸式滴定管
	50ml
	10
	
	
	校准

	46
	容量瓶
	50ml
	5
	
	
	校准

	47
	
	100ml
	5
	
	
	校准

	48
	
	250ml
	5
	
	
	校准

	49
	
	500ml
	5
	
	
	校准

	50
	量筒
	50ml
	5
	
	
	校准

	51
	
	100ml
	10
	
	
	校准

	52
	
	500ml
	1
	
	
	校准

	53
	比色管
	25ml
	40
	
	
	校准

	54
	
	50ml
	40
	
	
	校准


	龙归净水厂2022年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	溶解氧测定仪
	5100-230W
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	2023年6月
	校准

	2
	COD消解仪
	DRB 200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	3
	COD消解仪
	DRB 200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	4
	COD消解仪
	DRB 200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	5
	紫外可见分光光度计
	DR 6000
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	校准

	6
	生化培养箱
	LRH-250A
	1
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	7
	生化培养箱
	LRH-40
	1
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	8
	数显鼓风干燥箱
	GZX-9146MBE
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	9
	数显鼓风干燥箱
	GZX-9146MBE
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	10
	蒸汽灭菌器
	CL-32L
	1
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	11
	箱式电阻炉
	SX2-5-12
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	校准

	12
	电子天平
	HR-120
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	13
	电子天平
	FX-2000GD
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	14
	水分测定仪
	XY-100MW-A
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	15
	水分测定仪
	XY-100MW-A
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	16
	水分测定仪
	XY-100MW-A
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	17
	紫外可见分光光度计
	DR 6000
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	校准

	18
	便携式多参数水质分析仪
	HQ40D
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	
	校准

	19
	便携式多参数水质分析仪
	HQ40D
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	
	校准

	20
	便携式多参数水质分析仪
	HQ30D
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	
	校准

	21
	便携式总氯测定仪
	Q-CL501B
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	
	校准

	22
	手提光度/浊度/pH计
	pHotoFlex STD
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	
	校准

	23
	电子天平
	FX-2000GD
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	24
	超纯水机
	QYYS-010AA
	1
	一级水，电导率≤0.01ms/m，吸光度≤0.001，可溶性硅≤0.01mg/L
	
	校准

	25
	电子台秤
	TCS-150
	1
	 台秤偏载误差、重复性、示值误差
	
	检定

	26
	电子天平
	BSA-124S-CW
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	27
	生化培养箱
	KB240
	1
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	28
	生化培养箱
	BF56-230V
	1
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	29
	蒸气灭菌器内胆
	CL-32L
	1
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	30
	手提式高压蒸气灭菌器
	DSX-24L-I
	1
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	31
	手提式高压蒸气灭菌器
	DSX-24L-I
	1
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	32
	生物显微镜
	OLYMPLSCX43
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	校准

	33
	瓶口分液器
	4630361
	1
	容量允差
	
	校准

	34
	瓶口分液器
	BRAND4630351
	1
	容量允差
	
	校准

	35
	瓶口分液器
	BRAND4630351
	1
	容量允差
	
	校准

	36
	移液器
	F144067（10mL）
	1
	容量允差
	
	校准

	37
	移液器
	F144059M（10mL）
	1
	容量允差
	
	校准

	38
	移液器
	BRAND10mL
	1
	容量允差
	
	校准

	39
	移液器
	BRAND10mL
	1
	容量允差
	
	校准

	40
	移液器
	BRAND10mL
	1
	容量允差
	
	校准

	41
	移液器
	GILSONP5mL
	1
	容量允差
	
	校准

	42
	移液器
	GILSONP5mL
	1
	容量允差
	
	校准

	43
	滴定器
	德国VITLAB1620507
	1
	容量允差
	
	校准

	44
	滴定器
	德国VITLAB1620507
	1
	容量允差
	
	校准

	45
	滴定器
	德国VITLAB1620507
	1
	容量允差
	
	校准

	46
	瓶口分液器
	(0.5-5)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	47
	瓶口分液器
	(0.5-5)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	48
	瓶口分液器
	(0.5-5)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	49
	瓶口分液器
	(1-10)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	50
	瓶口分液器
	(1-10)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	51
	瓶口分液器
	(1-10)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	52
	瓶口分液器
	(5-50)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	53
	瓶口分液器
	(5-50)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	54
	瓶口分液器
	(5-50)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	55
	移液枪
	(0.1-1)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	56
	移液枪
	(0.1-1)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	57
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	58
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	59
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	60
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	61
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	62
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	63
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	64
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	65
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	66
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	67
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	68
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	69
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	70
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	71
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	72
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	73
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	校准

	74
	刻度吸管
	0.10~1.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	75
	刻度吸管
	0.10~2.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	76
	刻度吸管
	0.10~5.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	77
	刻度吸管
	0.10~10.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	78
	刻度吸管
	0.10~20.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	79
	刻度吸管
	0.10~25.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	80
	单标吸管
	1ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	81
	单标吸管
	2ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	82
	单标吸管
	3ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	83
	单标吸管
	 5ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	84
	单标吸管
	 10ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	85
	单标吸管
	 20ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	86
	单标吸管
	 25ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	87
	单标吸管
	50ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	88
	容量瓶
	50ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	89
	容量瓶
	100ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	90
	容量瓶
	200ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	91
	容量瓶
	250ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	92
	容量瓶
	500ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	93
	容量瓶
	1000ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	94
	具塞比色管
	 25ml
	48
	密合性，容量
	
	校准

	95
	具塞比色管
	50ml
	48
	密合性，容量
	
	校准

	96
	活塞滴定管
	50.00ml
	5
	标称总容量、分度值、容量允差、水的流出时间、等待时间、分度线宽度
	
	校准

	97
	温湿度计
	
	15
	温度、湿度测量精度
	
	校准


	大沙地净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	生化培养箱
	LRH-250
	3
	44.5℃和20℃温度测量、温度偏差、温度波动性、温度均匀度、温度指示误差
	2023年8月
	校准

	2
	溶解氧仪
	HQ1130
	2
	温度示值误差；响应时间；零值误差；溶解氧示值误差；重复性
	2023年8月
	校准

	2
	溶解氧仪
	Multi 3410
	1
	温度示值误差；响应时间；零值误差；溶解氧示值误差；重复性
	2023年8月
	校准

	3
	PH计
	ORION STAR A215
	2
	电极检查；PH6.86、4.00、9.18仪器示值误差；PH6.86仪器示值重复性
	2023年8月
	校准

	3
	PH计
	Pb-10
	1
	电极检查；PH6.86、4.00、9.18仪器示值误差；PH6.86仪器示值重复性
	2023年8月
	校准

	4
	PH计
	Multi 3620 IDS
	1
	电极检查；PH6.86、4.00、9.18仪器示值误差；PH6.86仪器示值重复性
	2023年8月
	校准

	5
	紫外分光光度计
	DR6000
	4
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	2023年8月
	校准

	6
	紫外分光光度计
	DR5000
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	2023年8月
	校准

	7
	箱式电阻炉
	SXL-1016
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	2023年8月
	校准

	8
	蒸汽灭菌器
	LS-28HD
	4
	120℃温度测量、温度偏差、波动性；0.140Mpa压力测量
	2023年8月
	校准

	9
	蒸汽灭菌器
	YX-24HDD
	2
	120℃温度测量、温度偏差、波动性；0.140Mpa压力测量
	2023年8月
	校准

	10
	COD消解器
	COD消解测定仪（30管）
	4
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	2023年8月
	校准

	11
	数字滴定仪
	VITLAB continuous RS
	4
	标称容量、容量允差
	2023年8月
	校准

	12
	电子天平
	BCE224i-1CCN
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年8月
	检定

	13
	电子天平
	BCE2202i-1CCN
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年8月
	检定

	14
	电子天平
	BSA224S
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年8月
	检定

	15
	电子天平
	SQP
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年8月
	检定

	16
	电子天平
	BCE224-1CCN
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年8月
	检定

	17
	显微镜
	CX31
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	2023年8月
	校准

	18
	显微镜
	XSZ-7G
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	2023年8月
	校准

	19
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9146A
	3
	105.0℃温度测量、温度偏差、温度波动性温度均匀度、温度指示误差
	2023年8月
	校准

	20
	数显恒温水浴锅
	HH-4
	1
	50.0℃温度测量、温度指示误差
	2023年8月
	校准

	21
	台式低速自动平衡离心机
	DD-5M
	1
	1500r/min、2000r/min、2500r/min转速指示偏差
	2023年8月
	校准

	22
	移液器
	0.5-5ml
	10
	容量允差
	2023年8月
	校准

	23
	移液器
	1-10ml
	10
	容量允差
	2023年8月
	校准

	24
	比色管
	25ml
	36
	容量允差
	2023年8月
	校准

	25
	比色管
	50ml
	36
	容量允差
	2023年8月
	校准

	26
	滴定管
	50ml
	5
	容量允差
	2023年8月
	校准

	27
	容量瓶（白色）
	50ml
	10
	示值误差、分度值、更正值
	2023年8月
	校准

	28
	容量瓶（白色）
	100ml
	20
	示值误差、分度值、更正值
	2023年8月
	校准

	29
	容量瓶（白色）
	200ml
	10
	示值误差、分度值、更正值
	2023年8月
	校准

	30
	容量瓶（白色）
	250ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	2023年8月
	校准

	31
	容量瓶（白色）
	500ml
	8
	示值误差、分度值、更正值
	2023年8月
	校准

	32
	容量瓶（白色）
	1000ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	2023年8月
	校准


	均禾净水厂2022年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	紫外分光光度计
	DR6000
	1
	220nm、275nm、420nm、、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	2023年10月
	校准

	2
	紫外分光光度计
	DR6000
	1
	220nm、275nm、420nm、、440nm、610nm与701nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	校准

	3
	便携式pH计
	HANNA
HI9124
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	校准

	4
	酸度计
	雷磁PHSJ-4F
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	校准

	5
	COD消解仪
	DR200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	6
	COD消解仪
	DR20015孔
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	7
	COD测定仪
	DR1010
	1
	COD测定准确度、稳定性
	
	校准

	8
	COD消解仪
	WTW CR 4200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	9
	水分测定仪
	mettler toledo
MJ33
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	校准

	10
	水分测定仪
	 he53 
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	校准

	11
	生物显微镜
	ML11
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	校准

	12
	电子天平
	Sartoriu
bsa224s(0.0001g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	13
	电子天平
	Sartoriu
bsa224s(0.0001g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	14
	电子天平
	Sartoriu
te 1502s(0.01g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	15
	电子天平
	Sartoriu
bsa223s(0.001g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	16
	电子天平
	Sartoriu
bsa223s(0.001g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	17
	电子天平
	Sartoriu
SQP(0.00001g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	18
	立式压力蒸汽灭菌器
	XFH-30CA
	1
	1.1kg/cm3压力示值、121℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	19
	立式压力蒸汽灭菌器
	 yxq-30s
	1
	1.1kg/cm3压力示值、121℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	20
	立式压力蒸汽灭菌器
	BXM-30R
	1
	1.1kg/cm3压力示值、121℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	21
	立式压力蒸汽灭菌器
	LS-28HD
	1
	1.1kg/cm3压力示值、121℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	22
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9140A
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	23
	生化培养箱
	LRH-250a一台
/LRH-70两台
	3
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	24
	马弗炉
	SXZ-5-12
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	校准

	25
	马弗炉
	sx2-5-12z
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	校准

	26
	溶解氧仪
	YSI510
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	校准

	27
	电热恒温水浴锅
	HWS-26
	2
	50.0℃温度测量、100.0℃温度测量、温度指示误差
	
	校准

	28
	便携式浊度计
	WGZ-2B
	1
	零点漂移、示值稳定性、重复性、示值误差
	
	校准

	29
	电导率仪
	SENSION5
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	
	校准

	30
	医用冷藏箱
	——
	3
	冷藏：163L   冷冻：93L
	
	校准

	31
	纯水机
	Best-S30
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	校准

	32
	超净工作台
	Captair R Bio 391
	1
	外观、风速、空气洁净度、噪声、照度
	
	校准

	33
	温湿度计
	
	13
	温度、湿度测量精度
	
	校准

	34
	移液枪
	1-10ml
	4
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	35
	移液枪
	0.5-5ml
	3
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	36
	移液枪
	0.1-1ml
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	37
	数字滴定仪
	Continuous RS
	3
	加液精度、电位、示值误差；5ml、25ml、50ml实测容量、容量误差、测量重复性
	
	校准

	38
	单标吸管
	 2ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	39
	单标吸管
	 5ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	40
	单标吸管
	10ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	41
	单标吸管
	20ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	42
	单标吸管
	25ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	43
	单标吸管
	50ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	44
	单标吸管
	 100ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	45
	刻度吸管
	1ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	46
	刻度吸管
	5ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	47
	刻度吸管
	10ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	48
	刻度吸管
	25ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	49
	白酸式滴定管
	 50ml
	2
	流出时间、等待时间、容量允差
	
	校准

	50
	棕酸式滴定管
	 50ml
	2
	流出时间、等待时间、容量允差
	
	校准

	51
	碱式滴定管
	50ml
	2
	流出时间、等待时间、容量允差
	
	校准

	52
	容量瓶
	50ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	53
	容量瓶
	 100ml
	3
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	54
	容量瓶
	200ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	55
	容量瓶
	 250ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	56
	容量瓶
	 500ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	57
	容量瓶
	1000
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	58
	量筒
	50ml
	5
	容量允差
	
	校准

	59
	量筒
	100ml
	5
	容量允差
	
	校准

	60
	量筒
	250ml
	2
	容量允差
	
	校准

	61
	比色管
	25ML
	50
	标称容量、容量允差
	
	校准

	62
	比色管
	50ML
	50
	标称容量、容量允差
	
	校准

	63
	水分检测仪
	MA35NM-1CN230V1
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	校准

	64
	mlss测定仪
	Partech UP750
	1
	污泥浓度
	
	校准

	65
	便携式DO仪
	HQ30d
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	校准

	66
	便携式多气体检测仪
	JD-BX6
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	2023年5月
	校准

	67
	泵吸式多气体检测仪
	JD-BX1
	2
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	68
	四合一气体检测仪
	M40pro
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	69
	四合一气体检测仪
	Minimax X4
	8
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	70
	固定式气体检测仪（硫化氢）
	科尔诺M0T200-H2S-CL
	12
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	71
	固定式气体检测仪（硫化氢）
	SKSG-A-KZQ-G
	12
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	72
	六合一气体检测仪
	\
	2
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准

	73
	便携式多气体检测仪
	JD-BXJC4-4
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	2023年3月
	校准

	74
	泵吸式多气体检测仪
	JD-JC4-2
	6
	示值误差、重复性、相应时间
	
	校准


	石井净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	电子分析天平
	GX-2000
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年8月
	检定

	2
	电子分析天平
	GR-200
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	3
	电子分析天平
	BCE2202i 一1 CCN
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	4
	分析天平
	BCE224i— 1 CCN
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	5
	酸度计
	PHS-3C
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	校准

	6
	酸度计
	PBIO
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	校准

	7
	双目显微镜
	XSP-8CA
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	校准

	8
	箱式电阻炉（马弗炉）
	SX2-8-10N
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	校准

	9
	水份测定仪
	MX-50
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	校准

	10
	立式压力蒸汽灭菌器
	YX—24HDD
	3
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	11
	水浴恒温振荡器
	SHZ-B
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	校准

	12
	净化工作台
	SW-CJ-2FD
1500*730*1600mm
	1
	/
	
	校准

	13
	生化培养箱
	LRH-250
	4
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	14
	鼓风干燥箱
	DHG-9145A
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	15
	YSI溶氧仪
	5100
	1
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	校准

	16
	便携式溶氧仪
	sension6(（含5米探头）
	1
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	校准

	17
	便携式溶解氧仪
	HQ1130
	1
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	校准

	18
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	校准

	19
	COD消解测定仪
	（30管） DRB200
	2
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	20
	COD测定仪 
	DR1010
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	校准

	21
	移液器
	Transferpette 0.1-1.0 ml
	3
	容量允差
	
	校准

	22
	移液器
	Transferpette 0.5-5.0 ml
	3
	容量允差
	
	校准

	23
	移液器
	Transferpette 1.0-10.0 ml
	3
	容量允差
	
	校准

	24
	电导率仪
	DDSJ-308A
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	
	校准

	25
	数字滴定仪
	VITLAB Continuous RS
	3
	容量允差
	
	校准

	26
	瓶口分液器
	(0.5-5)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	27
	瓶口分液器
	(1-10)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	28
	瓶口分液器
	(0.2-2)ML
	1
	容量允差
	
	校准

	29
	BOD测定仪
	YSI 5001
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	校准

	30
	移液器
	Gilson P5000G 1-5ML
	3
	容量允差
	
	校准

	31
	移液器
	Gilson P10MLG 1-10ML
	3
	容量允差
	
	校准


移液器
	Gilson P1000N  0.1-1ML
	3
	容量允差
	
	校准

	33
	超纯水机
	Micra-17（配25L储水箱）
	1
	温度示值误差,纯水电阻率值（25℃）,仪器引用误差，纯水验收（可溶性硅） 
	
	校准

	34
	超纯水机
	A2S一05一CE
	1
	温度示值误差,纯水电阻率值（25℃）,仪器引用误差，纯水验收（可溶性硅） 
	
	校准

	35
	温度计
	温度测量精度/示值误差
	12
	温度测量精度/示值误差
	
	校准

	36
	砝码
	F1级别
	7
	10  20  50  100  200g             F1级别  检磁
	
	检定


	竹料净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	电子天平
	赛多利斯
BSA1245-CW
	1
	天平偏载误差（试验载荷：60g）、天平重复性（试验载荷：120g）、天平示值误差
	2023年6月
	检定

	2
	电子天平
	FX-2000GD 
	1
	天平偏载误差（试验载荷：1000g）、天平重复性（试验载荷：2000g）、天平示值误差
	
	检定

	3
	紫外分光光度计
	DR6000 
	2
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	校准

	4
	酸度计
	PB-10 
	1
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	校准

	5
	溶解氧测定仪
	HQ30d 
	2
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	校准

	6
	溶解氧测定仪
	HQ1130
	1
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	校准

	7
	 显微镜
	CX41  
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	校准

	8
	箱式电阻炉
	SX2-4-10Z
	1
	602℃温度稳定度、定点温度校准
	
	校准

	9
	生化培养箱
	LRH-250A 
	3
	20.0℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	10
	数显鼓风干燥箱
	GZX-9146MBE 
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	11
	 COD消解仪
	DRB200 
	2
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	12
	立式压力蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-50G 
	1
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	校准

	13
	压力蒸汽灭菌器
	 LS-28HD
	3
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	校准

	14
	压力蒸汽灭菌器
	BXM-30R
	1
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	校准

	15
	压力蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-18SI
	1
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	校准

	16
	数字滴定仪
	VITLAB Continuous RS
	1
	容量允差
	
	校准

	17
	数字滴定仪
	VITLAB Continuous E
	1
	容量允差
	
	校准

	18
	比色管
	25ml  
	40
	密合性，容量
	
	校准

	19
	比色管
	
50ml 
	40
	密合性，容量
	
	校准

	20
	单标管
	50ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	21
	单标管
	25ml
	6
	标称容量、容量允差
	
	校准

	22
	单标管
	10ml
	10
	标称容量、容量允差
	
	校准

	23
	单标管
	5ml
	10
	标称容量、容量允差
	
	校准

	24
	单标管
	2ml
	6
	标称容量、容量允差
	
	校准

	25
	单标管
	1ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	校准

	26
	刻度管
	15ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	校准

	27
	刻度管
	10ml
	6
	标称容量、容量允差
	
	校准

	28
	刻度管
	5ml
	6
	标称容量、容量允差
	
	校准

	29
	刻度管
	2ML
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	30
	刻度管
	1ml
	1
	标称容量、容量允差
	
	校准

	31
	容量瓶
	500ml
	6
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	32
	容量瓶
	250ml
	10
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	33
	容量瓶
	200ml
	10
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	34
	容量瓶
	100ml
	8
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	35
	容量瓶
	50ml
	5
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	36
	滴定管
	50ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	37
	碱式滴定管
	50ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	38
	移液器
	0~1ml
	2
	容量允差
	
	校准

	39
	移液器
	0~5ml
	2
	容量允差
	
	校准

	40
	移液器
	0~10ml
	2
	容量允差
	
	校准

	41
	四合一气体检测仪
	ADKS-4
	10
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	
	校准

	42
	四合一气体检测仪
	ADKS-4
	10
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	2023年12月
	校准

	43
	六合一气体检测仪
	JD-BX6
	2
	一氧化碳量程（0-1000）x10-6mol/mol、硫化氢量程（0-100）x10-6mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL、二氧化硫量程：（0-20）x10-6mol/mol
	2023年6月
	校准

	43
	六合一气体检测仪
	JD-BX6
	2
	一氧化碳量程（0-1000）x10-6mol/mol、硫化氢量程（0-100）x10-6mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL、二氧化硫量程：（0-20）x10-6mol/mol
	2023年12月
	校准

	44
	四合一气体检测仪
	Minimax X4
	4
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	2023年6月
	校准

	45
	四合一气体检测仪
	M40 pro
	3
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	2023年6月
	校准

	46
	氨气气体检测仪
	JD-BX1
	2
	氨气0-100PPM
	2023年6月
	校准


	京溪净水厂2022年化验仪器校准需求统计表

	序号
	仪器名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	电子天平
	AR224CN Max:220g/d:0.1mg
	2
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年5月
	检定

	2
	电子天平
	CP1502 Max:1510g/d:0.01g
	2
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	3
	溶解氧测定仪
	YSI 5100
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	校准

	4
	紫外分光光度计
	DR 5000
	2
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	校准

	5
	PH计
	PB-10
	1
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	校准

	6
	电子水分测定仪
	MA37
	1
	150℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	7
	显微镜
	XSP-8CE
	2
	外观和各部分的相互作用，物镜放大倍数的正确性，目镜视场尺寸，分辨力，载物台的示值误差、载物台的示值误差测量结果的扩展不确定度
	
	校准

	8
	COD消解器
	DRB200
	2
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	9
	数显鼓风干燥箱
	GZX-9076 MBE
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	10
	生化培养箱
	SPX-250B-Z
	3
	20.0℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	11
	箱式电阻炉
	SX2-4-10A
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	校准

	12
	立式压力蒸汽灭菌器
	BXM-30R
	3
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	校准

	13
	数字滴定仪
	continuous RS
	2
	加液精度、电位、示值误差；5ml、25ml、50ml实测容量、容量误差、测量重复性
	
	校准

	14
	电导率仪
	ORION STAR A212
	1
	外观，电计示值误差，电计示值重复性，常数调节器误差
	
	校准

	15
	电热恒温水浴锅
	HWS26
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	校准

	16
	温湿度计
	
	6
	校准、温度测量值
	
	校准

	17
	可调移液器
	（0.1-1）mL
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	18
	
	（0.5-5）mL
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	19
	
	（1-10）mL
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	20
	分度吸量管
	1ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	21
	
	2ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	22
	
	5ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	校准

	23
	
	10ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	校准

	24
	
	25ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	25
	单标线吸量管
	2ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	26
	
	5ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	27
	
	10ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	28
	
	25mL
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	29
	单标线容量瓶
	100ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	30
	
	250ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	31
	
	500ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	32
	
	1000ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	33
	
	2000ml
	1
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	34
	具塞比色管
	25mL
	10
	标称容量、容量允差
	
	校准

	35
	
	50mL
	20
	标称容量、容量允差
	
	校准

	36
	滴定管
	酸式
	3
	标称容量、容量允差
	
	校准

	37
	
	碱性
	3
	标称容量、容量允差
	
	校准


	江高净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	箱式电阻炉

（马福炉）
	SX2-8-10N
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	2023年9月
	校准

	2
	生化培养箱（BOD）
	LRH-250
	2
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	3
	电热恒温鼓风干燥箱
	XGQ-2000
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	4
	酸度计
	PHS-3C
	1
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	校准

	5
	压力蒸汽灭菌器
	LS-HD
	3
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	6
	双目显微镜
	CX33
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	校准

	7
	电子分析天平
	BSA224S
	2
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	8
	电子分析天平
	QVINTIX65-1CN
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	9
	纯水机
	Direct Q3 UV
	1
	温度示值误差，纯水电阻率值（25℃），仪器引用误差，可溶性硅
	
	校准

	10
	红外水份测定仪
	MA35M-1CN230V
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	校准

	11
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	校准

	12
	便携式溶氧仪
	HQ系列
	1
	外观，零值漂移，测氧示值误差，重复性，响应时间
	
	校准

	13
	水浴恒温振动器
	THZ-82
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	校准

	14
	COD消解测定仪
	美国HACH 
（哈希）DRB200 
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	15
	电导率仪
	HQ系列
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	
	校准

	16
	电热恒温水浴锅 
	HWS-26
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	校准

	17
	移液枪
	1-10ml
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	18
	移液枪
	0.5-5ml
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	19
	移液枪
	100-1000ul
	1
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	校准

	20
	碱式滴定管
	天玻、50ml
	5
	标称总容量、分度值、容量允差、水的流出时间、等待时间、分度线宽度
	
	校准

	21
	温湿度计
	——
	5
	温度、湿度测量精度
	
	校准


	大观净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	项目概述
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	箱式电阻炉

（马弗炉）
	LT 40/11          
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	2023年5月
	校准

	2
	生化培养箱 
	LRH-250                     
	3
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	2023年5月
	校准

	3
	溶解氧仪
	P903/YSI5000
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	2023年6月
	校准

	4
	 酸度计
	PB10                      
	2
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	2023年5月
	校准

	5
	手提式高压灭菌锅
	YX-24HDD              
	3
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	2023年5月
	校准

	6
	双目显微镜
	CX23                    
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	2023年5月
	校准

	7
	电子分析天平
	BCE224i-1CCN        
	2
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年5月
	检定

	8
	 电子分析天平
	BCE2202i-1CCN     
	2
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	2023年5月
	检定

	9
	磁力搅拌器
	IT-07A3
	5
	温度校准点、测量误差
	2023年5月
	校准

	10
	红外水份测定仪 
	HE53            
	2
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	2023年5月
	校准

	11
	紫外可见分光光度计 
	DR6000
	2
	220nm、275nm、420nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	2023年5月
	校准

	12
	COD消解器
	 DRB200 
	3
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	2023年5月
	校准

	13
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9145A                
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	2023年5月
	校准

	14
	水浴恒温振荡器 
	THE-82A                
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	2023年5月
	校准

	15
	医用离心机
	3-5N
	1
	转速、温度
	2023年5月
	校准

	16
	便携式电导率仪
	DDB-303A
	2
	外观，电计示值误差，电计示值重复性，常数调节器误差
	2023年5月
	校准

	17
	纯水机
	A2S-05-CE
	1
	温度示值误差、电导率值、仪器引用误差
	2023年5月
	校准

	18
	移液器 
	Transferpette 0.5-5.0 ml
	4
	气密性、容量相对误差及重复性
	2023年5月
	校准

	19
	
	Transferpette 1.0-10.0 ml
	4
	
	2023年5月
	校准

	20
	温湿度计
	TH101B
	8
	温度、湿度测量精度
	2023年4月
	校准

	21
	压力表（手提式高压灭菌锅）
	/
	3
	强制检定外观、零位、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性等
	据实结算，时间待定。
	检定

	22
	安全阀（手提式高压灭菌锅）
	/
	3
	检定整定压力、密封试验等
	
	检定

	23
	具塞比色管
	25ml
	40
	标称容量、容量允差
	
	校准

	24
	
	50ml
	40
	
	
	校准

	25
	容量瓶（白色）
	50ml
	10
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	26
	
	100ml
	10
	
	
	校准

	27
	
	200ml
	3
	
	
	校准

	28
	
	250ml
	10
	
	
	校准

	29
	
	500ml
	3
	
	
	校准

	30
	
	1000ml
	3
	
	
	校准

	31
	刻度移液管
	1ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	校准

	32
	
	2ml
	3
	
	
	校准

	33
	
	5ml
	5
	
	
	校准

	34
	
	10ml
	5
	
	
	校准

	35
	
	15ml
	5
	
	
	校准

	36
	
	25ml
	5
	
	
	校准

	37
	单标移液管
	 1ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	校准

	38
	
	 2ml
	3
	
	
	校准

	39
	
	 5ml
	5
	
	
	校准

	40
	
	 10ml
	5
	
	
	校准

	41
	
	 20ml
	5
	
	
	校准

	42
	
	 25ml
	5
	
	
	校准

	43
	
	  50ml
	3
	
	
	校准

	44
	量筒
	50mL
	4
	标称容量、容量允差
	
	校准

	45
	
	100ml
	6
	
	
	校准

	46
	
	250ml
	4
	
	
	校准

	47
	
	500ml
	3
	
	
	校准

	48
	
	1000ml
	3
	
	
	校准

	49
	聚四氟滴定管（棕色）
	一等 50ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	校准

	50
	酸碱度(PH)检测、分析仪
	P33
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	校准

	51
	悬浮物浓度/ 浊度(SS)检测、分析仪
	SC200+Ts 
	4
	浊度测定准确度、稳定性
	
	校准

	52
	混合液污泥浓度(MLSS) 检测仪
	变送器：CM442-
AAM1B6F010A+AK
；探头：
CUS51D-
AAD1A4+IAProf i bus
	7
	MLSS测定准确度、稳定性
	
	校准

	53
	溶解氧(DO) 测定仪
	变送器：CM442-
AAM1B6F010A+AK
；探头：
COS61D-
AAA1A4+IAProf i bus 
	4
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	校准

	54
	压力检测仪
	PMC51-
AA12IA1KGCGCJA +AK
	3
	准确度、最大允许误差、回程误差
	
	校准

	55
	温度检测仪
	TR10-
ABA1CAS52300
	4
	温度示值误差、湿度示值误差
	
	校准

	56
	便携式MLSS检测仪
	UP750W2
	1
	MLSS测定准确度、稳定性
	
	校准

	57
	便携式DO检测仪
	Multi3510 IDS
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	校准

	58
	便携式余氯仪
	HACH DR900
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	校准

	59
	余氯仪
	WTW 3017M
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	校准

	60
	余氯仪
	LD
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	校准

	61
	安全阀（储气罐、空压机）
	/
	4
	检定整定压力、密封试验等
	
	检定

	62
	压力表（储气罐、空压机）
	/
	6
	强制检定外观、零位、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性等
	
	检定

	63
	气体检测、分析仪
	六合一气体检测仪
	5
	氧气值有偏差
	
	校准

	64
	气体检测、分析仪
	四合一气体检测仪
	27
	氧气值有偏差
	
	校准

	65
	气体检测、分析仪
	氨气气体检测仪
	1
	氨气值有偏差
	
	校准

	66
	气体检测、分析仪
	NH3气体检测仪MOT200-NH3-CL
	16
	气体高报校准
	2023年12月
	校准

	67
	气体检测、分析仪
	硫化氢检测仪MOT200-H2S-CL
	16
	气体高报校准
	2023年12月
	校准

	68
	气体检测、分析仪
	甲烷检测仪
MOT200-CH4-CL
	16
	气体高报校准
	2023年12月
	校准

	69
	气体检测、分析仪
	氧气浓度检测仪MOT200-O2-CL
	16
	气体低报校准
	2023年12月
	校准


	健康城净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	项目概述
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	酸度计
	PB10
	1
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	2023年5月


	校准

	2
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2
	220nm、275nm、420nm、、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	校准

	3
	生化培养箱（BOD）
	LRH-250
	3
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	4
	箱式电阻炉

（马福炉）
	LT40-11
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	校准

	5
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9145A
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	校准

	6
	压力蒸汽灭菌器
	YX-24HDD
	2
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	校准

	7
	双目显微镜
	CX23
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	校准

	8
	电子分析天平
	BCE224I-1CCN
	2
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	9
	电子分析天平
	BCE2202I-1CCN
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	10
	红外水份测定仪
	HE53/02
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	校准

	11
	便携式溶氧仪
	HQ1130
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	校准

	12
	COD消解器
	DRB200（30位）
	2
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	13
	数字滴定仪 
	VITLAB GmbH
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	14
	台式溶解氧仪
	YSI 4010-1W
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	校准

	15
	温湿度计
	
	10
	温度、湿度测量精度
	
	校准

	16
	移液器 
	eppendorf 0.1-1.0 ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	校准

	17
	移液器 
	eppendorf 0.5-5.0 ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	18
	移液器 
	eppendorf 1.0-10.0 ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	校准

	19
	容量瓶（白色）
	50ml
	10
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	20
	容量瓶（白色）
	1000ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	21
	容量瓶（棕色）
	1000ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	校准

	22
	刻度吸管
	5ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	校准

	23
	刻度吸管
	10ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	校准

	24
	具塞比色管
	 25ml
	20
	密合性，容量允差
	
	校准

	25
	滴定管（棕色）
	50ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	校准


	西朗净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	项目概述
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	需校准/检定日期
	校准/检定

	1
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	2023年10月
	校准

	2
	电子分析天平
	BSA2202S(2200g/0.01g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	3
	电子分析天平
	BSA224S-CW(220g/精度：0.1mg 自动校准）
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	检定

	4
	压力蒸汽灭菌锅
	BXM-30R
	2
	120℃温度测量、温度偏差、波动性；0.140Mpa压力测量
	
	校准

	5
	COD消解器
	DRB200
	2
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	校准

	6
	摄影显微镜
	奥斯微（AOSVI）  ASV0870-HK830
	1
	外观和各部分的相互作用，物镜放大倍数的正确性，目镜视场尺寸，分辨力，载物台的示值误差、载物台的示值误差测量结果的扩展不确定度
	
	校准

	7
	移液枪
	10ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	校准

	8
	移液枪
	5ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	校准

	9
	移液枪
	1ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	校准

	10
	数字滴定仪
	
	2
	容量允差
	
	校准

	11
	温湿度计
	
	6
	温度、湿度测量精度
	
	校准

	12
	温度计
	
	5
	温度测量精度
	
	校准

	13
	容量瓶
	50ml
	16
	示值精度
	
	校准

	14
	容量瓶
	100ml
	24
	示值精度
	
	校准

	15
	刻度移液管
	25ml
	6
	示值精度
	
	校准

	16
	刻度移液管
	50ml
	4
	示值精度
	
	校准

	17
	刻度移液管
	1ml
	5
	示值精度
	
	校准

	18
	刻度移液管
	2ml
	5
	示值精度
	
	校准

	19
	酸度计
	 PHS-3C
	1
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	校准


2.检测机构资质和报告要求

报价人具有实验室计量校准认证资质（CNAS），所认证的校准能力至少涵盖本项目中所要求的校准设备种类的70%（含）以上（共计校准设备种类58种，70%即40种），并能出具CNAS校准证书。

其中，电子天平、安全阀及压力表等仪器设备需检定，报价人若无检定资质，可委托法定计量检定机构（如广州计量检测技术研究院、广东省计量科学研究院等）进行检定。

	2023年化验仪器设备种类及校准方法

	序号
	设备种类
	可参考以下校准/检定标准方法或同类别规程

	1
	电子天平
	JJG1036-2008 电子天平检定规程

	2
	酸度计（pH计）
	JJG 119-2018 实验室pH (酸度)计检定规程

	3
	显微镜
	JJF 1402-2013 生物显微镜校准规范

	4
	化学需氧量 COD测定仪
	JJG 975-2002 化学需氧量(COD)测定仪检定规程

	5
	COD加热消解器
	JJG 975-2002 化学需氧量(COD)测定仪检定规程

	6
	溶解氧测定仪
	JJG 291-2018 溶解氧测定仪检定规程

	7
	浊度计/mlss测定仪
	JJG 880-2006 浊度计检定规程

	8
	余氯分析仪
	JJF 1609-2017 余氯测定仪校准规范

	9
	纯水机
	NEM FFB010-2013 实验室超纯水仪校准方法

	10
	搅拌器
	NEM FFB012 指数搅拌器校准方法

	11
	离心机
	JJG 972-2002 离心式恒加速度试验机检定规程

	12
	滴定管/数字滴定仪
	JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程

	13
	电导率仪
	JJG 376-2007 电导率仪检定规程

	14
	等离子体发射光谱仪
	JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程

	15
	等离子体质谱仪
	JJF 1159-2006 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范

	16
	恒温箱
	JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范

	17
	砝码
	JJG 99-2006  砝码检定规程

	18
	粉尘采样器
	JJG 520-2020 粉尘采样器检定规程

	19
	液相色谱仪
	JJG705-2014液相色谱仪检定规程

	20
	电热恒温水浴锅
	JJF（辽）118-2011 电热恒温水浴锅校准规范

	21
	可见光分光光度计
	JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程

	22
	离子色谱仪
	JJG 823-2014 离子色谱仪检定规程

	23
	量筒
	JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程

	24
	顶空-气质联用仪
	JJF 1164-2018 气相色谱-质谱联用仪校准规范

	25
	蒸汽灭菌器
	JJF(沪)60-2018 蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范

	26
	容量瓶/比色管
	JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程

	27
	生化培养箱
	JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范

	28
	恒温振荡器
	JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范

	29
	微波消解仪
	SL 144.8-2008 微波消解仪检验方法

	30
	微量进样器
	NEM FFB061-2017 微量进样器校准方法

	31
	温湿度计
	JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范

	32
	箱式电阻炉（马弗炉）
	JJF 1376-2012 箱式电阻炉校准规范

	33
	吸量管
	JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程

	34
	移液器/瓶口分液器
	JJG 646-2006 移液器检定规程

	35
	原子荧光光度计
	JJG 939-2009 原子荧光光度计检定规程

	36
	紫外可见分光光度计
	JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程

	37
	自动电位滴定仪
	JJG 814-2015 自动电位滴定仪检定规程

	38
	压力表
	JJG52一2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表

	39
	一氧化碳气体分析器
	JJG 915-2008 一氧化碳检测报警器检定规程

	40
	硫化氢气体检测仪
	JJG 695-2019 硫化氢气体检测仪检定规程

	41
	氨气检测仪
	JJG 1105-2015 氨气检测仪检定规程

	42
	二氧化硫检测仪
	JJG 551-2003 二氧化硫气体检测仪检定规程

	43
	氧气检测仪
	JJG 365-2008 电化学氧测定仪检定规程

	44
	可燃气体检测仪
	JJG 693-2011 可燃气体检测报警器检定规程

	45
	氯气气体检测仪
	JJF 1433-2013 氯气检测报警仪校准规范

	46
	声级计/噪声计
	JJG 188-2017 声级计检定规程

	47
	全自动流动注射仪
	JJF 1568-2016 分光光度法流动分析仪校准规范

	48
	（医用冷藏箱）表面温度计
	JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范

	49
	安全阀
	TSG ZF001-2006 安全阀安全技术监察规程、GB/T 12243-2021弹簧直接载荷式安全阀

	50
	风速计
	/

	51
	净化工作台
	JG/T 292-2010 洁净工作台

	52
	卤素水分测定仪/水分分析仪/红外水份测定仪
	JJG 1044-2008 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪，JJG1154-2018卡尔费休容量法水分测定仪检定规程

	53
	电热炉
	/

	54
	原子吸收分光光度计
	JJG 694-2009 原子吸收分光光度计检定规程

	55
	红外分光测油仪
	JJG 950-2012 水中油分浓度分析仪检定规程

	56
	滤光片
	JJG 812-1993 干涉滤光片检定规程

	57
	密度计
	JJG 42-2011 工作玻璃浮计检定规程

	58
	粉尘检测仪
	/


注：提供CMA复印件并标注本项目中所要求涵盖的校准设备项目，不标注则视为不响应。

三、项目商务要求
1.工期：合同签订之日起至2023年12月31日，报价人接到询价人（询价人下辖水质中心、猎德净水厂、大坦沙净水厂、沥滘净水厂、大沙地净水厂、京溪净水厂、均禾净水厂、石井净水厂、龙归净水厂、竹料净水厂、健康城净水厂、大观净水厂、江高净水厂、西朗净水厂）校准通知后须于36小时内以书面方式向询价人下辖水质中心及各净水厂确认，并于10个工作日内到指定地点开展校准服务。报价人在校准之日起7天内，将校准证书发送至询价人下辖水质中心、各净水厂。

2.质量要求：

（1）报价人必须严格按照所采用的标准、规范及本技术协议制定校准工作方案，校准人员须具有校准相关资格证书，校准所需工具、仪器、物料等符合校准规范要求。

（2）校准方法须以校准项目的国家标准或行业标准等为准。
3.询价人将自承包商履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，审定报价人校准/检定情况，进行结算审核。

4.付款方式：

（1）承包人完成合同规定期限的校准服务工作和出具证书等服务工作后，经甲方所属水质中心、猎德、大坦沙、沥滘、大沙地、石井、京溪、龙归、竹料、石井净、大观、健康城、江高、西朗等分公司分别确认工作量和验收，由甲方所属水质中心、猎德、大坦沙、沥滘、大沙地、石井、京溪、龙归、竹料、石井净、大观、健康城、江高、西朗等分公司分别确认校准服务工作量，最终按经甲方所属分公司确认的乙方实际完成检测工作量乘以综合单价为各分公司校准费用，并由各分公司分别支付至校准费用的100%。

（2）承包人在收款前需提交相应金额增值税专用发票给询价人所属各净水厂/分公司。

5.承包方式：

（1）单价包干：询价响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价，合同单价在询价文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。。在询价人要求应急/加急情况下，承包人的综合单价应包含全部校准服务费用，不得加收额外加急费。

（2）承包人不具备校准能力的项目可分包第三方，原则上分包数量不能超过校准设备总量的30%，被分包人须具备实验室计量校准认证资质（CNAS），所认证的校准能力涵盖所承包的化验仪器设备校准项目，并出具CNAS检测报告。

6.其他要求：报价单位的报价若低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。
   第六章
  合同
校准服务合同

项目名称：广州市净水有限公司水质中心、各净水厂2023年化验仪器设备第三方校准服务项目
合同编号：穗净水合[ 2023 ]    号
项目编号：
甲方（买方）：广州市净水有限公司
乙方（卖方）：                          
签订日期：         年      月      日

签约地点：广州市
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与                    （以下简称“乙方”）就广州市净水有限公司水质中心、各净水厂2023年化验仪器设备第三方校准服务项目开展相关指标校准服务工作。为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，签订本合同。
第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵ 本合同书；
⑶ 发包通知书；
⑷ 询价文件；
⑸ 响应文件；
⑹ 标准、规范及有关技术性文件；
⑺ 工程报价单；
⑻ 本合同其他附件；
第二条 服务范围
2.1根据甲方对化验仪器设备校准要求，乙方受甲方委托负责化验仪器设备校准服务，并出具校准证书。服务内容详见附件2。

备注：其中电子天平、安全阀及压力表等仪器设备需检定，乙方若无检定资质，可委托法定计量检定机构（如广州计量检测技术研究院、广东省计量科学研究院等）进行检定。

2.2服务工期及校准证书
服务工期：合同签订之日起至2023年12月31日。

乙方接到甲方（甲方下辖水质中心、猎德分公司、大坦沙分公司、沥滘分公司、大沙地分公司、京溪分公司、石井分公司、石井净分公司、龙归分公司、竹料分公司、健康城分公司、大观分公司、江高分公司、西朗分公司）校准通知后须于36小时内以书面方式向甲方下辖水质中心及各分公司确认，并于10个工作日内到指定地点开展校准服务。在校准之日起5-7个工作日内，将校准证书发送至甲方（其所属各单位）。
第三条 合同价格

3.1本合同暂定总价为       万元，（人民币）大写：                         。 

3.2所有的服务价格包括了校准所需车辆、人员、工具、仪器、物料、运输保存、校准和复测、证书出具等的全部费用。

3.3承包方式为单价包干，按实支付费用。合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，并已计入报价，因此合同单价今后不因任何因素而作调整。

第四条 服务要求

4.1.双方签订《安全协议书》，乙方自觉遵守甲方管理单位安全生产相关的管理制度，承担安全主体责任。

4.2.乙方将校准计划报告甲方，经甲方审核同意后开展服务工作。

4.3.校准结果必须公平公正，不受外界影响；遵守相关保密条约；校准结果提供符合相关标准的纸质版校准证书和提供纸质版校准证书扫描件。

4.4.本合同工作范围应包括乙方提供所有需要的材料、人力以及其他校准设备，完成合同文件里规定的工作和校准服务，并达到预期的目标。

第五条 支付方式
5.1预付款的支付：(无；    □有，合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保（如有）后10个工作日内，甲方支付合同暂定总价的   30%  即 …元，（大写： … ）  作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。
5.2 支付方式：
5.2.1乙方完成合同规定期限的校准和出具证书等服务工作后，经甲方所属水质中心、猎德、大坦沙、沥滘、大沙地、石井、京溪、龙归、竹料、石井净、大观、健康城、江高、西朗等分公司分别确认工作量和验收，由甲方所属水质中心、猎德、大坦沙、沥滘、大沙地、石井、京溪、龙归、竹料、石井净、大观、健康城、江高、西朗等分公司分别确认校准服务工作量，最终按经甲方所属分公司确认的乙方实际完成检测工作量乘以综合单价（详见附件2报价单）为各分公司校准费用，并由各分公司分别支付至校准费用的100%。

5.2.2乙方收款账户：                              ；

收款账号：                      ；

开户行：                    ；

5.2.3乙方在收款前需提交相应金额增值税专用发票给甲方。

增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号： 91440101755584729Q ；  

地址： 广州市天河区临江大道501号 ；

5.3付款方式： (网银支付；  (支票；   (其他：   /    
第六条 履约担保
6.1履约担保：(无；   □ 有，本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： …（大写人民币： …  ）。
6.2履约担保按以下任一种形式提供：

1、符合甲方要求（详见附件6保函格式）的银行独立保函，
2、现金转账至甲方以下指定账户：
户名：广州市净水有限公 司
账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行
6.3履约担保的担保期限和返还
6.3.1履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。
6.3.2履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息； 

6.3.3延长担保期限。履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 天向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。
6.3.4现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28天内将剩余履约保证金（无息）返还。
6.3.5甲方按合同约定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7 天内补足数额，逾期未补足，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。
第七条  质量保证

7.1乙方必须严格按照所采用的标准、规范及本技术协议制定校准工作方案，校准人员须具有校准相关资格证书，校准所需工具、仪器、物料等符合校准规范要求。

7.2校准方法须按照以校准项目的国家标准或行业标准等为准。

7.3乙方所具有实验室计量校准认证资质（CNAS），所认证的校准能力至少涵盖本项目中所要求的校准设备种类的70%以上（共计种类为58种，70%即为40种），并能出具CNAS校准证书。
7.4承包人不具备校准能力的项目可分包第三方，原则上分包不能超过校准设备种类的30%，被分包人须具备实验室计量校准认证资质（CNAS），所认证的校准能力涵盖所承包的化验仪器设备校准项目，并能出具CNAS校准证书。

7.5安全文明校准服务要求：按照广州市净水有限公司安全生产管理规定提供校准服务，签订安全生产管理协议书。校准服务期间必须做好防护措施，施工人员需具备相关工作上岗证。

7.6乙方须安排具有从事相应专业知识和专业技能的技术人员跟踪负责项目的校准、数据审核、报告出具等流程工作，并与甲方（其所属各单位）做好对接工作。乙方技术人员对校准、结果评价过程中出现的问题情况，应及时与甲方（其所属各单位）联系，并就甲方（其所属各单位）反映的校准、数据审核和报告出具等环节中问题及时作出回应，及时安排重检或给出解决办法。
第八条 违约责任
8.1因不可抗力因素(如战争、台风、洪水或双方同意的其它情况)引起校准进度延误，在此情况下，校准进度应相应顺延，如延期超过30天，任何一方有权终止合同，但双方继续履行在合同终止生效日期之前的责任和义务。

8.2若违反本合同的约定，违约方应当按照当时生效的法律法规的相关规定，承担违约责任。

8.3若乙方未按合同要求进行校准且没有事先与甲方沟通，造成甲方损失的，应由乙方赔偿甲方损失。如果原样品在有效期内且甲方明确要求重检，乙方免费安排重新校准。

第九条 变更或解除
9.1 甲方解除合同

如乙方存在下述情况之一，甲方有权向乙方发出书面通知，全部或部分解除本合同：

9.1.1 乙方未能在本合同约定或甲方另行指定的期限内提供部分或全部服务，并经甲方催告后在合理期限内仍未提供； 

9.1.2 乙方提供服务存在严重的质量问题，导致本合同目的不能实现；

9.1.3 乙方存在违反合同义务的其他情形。

9.2 乙方解除合同

如甲方无正当理由未能按本合同约定期限向乙方支付合同款，并经乙方催告后超过10天仍未支付，乙方有权以书面通知解除本合同。

9.3 甲乙双方经协商一致后解除合同。
第十条 不可抗力
10.1任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

10.2声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

10.3因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

10.4双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
第十一条  争议解决
11.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十二条 其他：
15.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
15.3本合同一式 陆   份，甲方执  肆 份，乙方执 贰 份。均具有同等法律效力。
15.4补充条款：   /   。     

附件：1.发包通知书
2.服务内容及报价清单
3.廉洁协议

4.安全协议书
	甲方：（章）广州市净水有限公司
	乙方： （章） 


	法定代表人或授权代理人：
	法定代表人或授权代理人：

	经办人： 
	经办人：

	电话： 
	电话： 

	传真：
	传真：

	签订日期：                                                     
	签订日期:


附件1   发包通知书
附件2：服务内容及报价清单
附件3：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与                 (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行广州市净水有限公司水质中心、各净水厂2023年化验仪器设备第三方校准服务项目合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 

第六条本协议作为广州市净水有限公司水质中心、各净水厂2023年化验仪器设备第三方校准服务项目（合同编号：穗净水合[2023]    号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
第七条本协议一式六份，甲方四份，乙方二份。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：
签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日
日期：  年  月  日

附件4：安全协议书
安全协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方：:
根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任、消防安全责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为 广州市净水有限公司水质中心、各净水厂2023年化验仪器设备第三方校准服务项目 的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、甲方权责

（一）告知乙方该场所可能存在的安全风险，要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）告知乙方在甲方应当遵守的安全管理要求。

（三）乙方对存在问题拒不整改，或违法甲方安全管理要求的，视为违约，甲方有权对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（二）根据乙方单位管理制度及合同约定的本次工作，制定相应的应急预案。明确发生突发事件时，相关人员按预案开展应急处置工作。

（三）严格执行国家、地方和行业主管部门的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

（四）遵守甲方制定的安全管理要求。

（五）配合甲方的安全监督检查，并立即组织对提出的问题隐患进行整改。

（六）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员在非承包区域遭受意外伤害的，乙方负全部责任。

（三）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（四）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（五）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（六）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由乙方负责调查、处理和统计上报，并报甲方安全监督部门备案。

（七）乙方违反本协议，造成的事故或造成事故扩大的，由乙方承担事故造成的赔偿一切损失及由甲方对乙方进行经济处罚。

赔偿包括：1.甲方所有损失；2造成的第三方损害；3恢复生产产生的一切费用；4.甲方因事故造成被上级追究的经济考核处罚。

经济处罚金额为以下赔偿金额总和的双倍：1.甲方所有损失；2造成的第三方损害；3恢复生产产生的一切费用

（八）本协议未尽事宜，依据有关法规。规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

五、补充条款：         无        。

六、附则

本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

甲方： 广州市净水有限公司      　          乙方：

签约代表：                      　         签约代表：

地址： 广州市天河区临江大道501号 　       地址：

电话： 020-81793097               　　     电话：

年   月   日         
                年   月    日

第七章
响应文件格式要求
广州市净水有限公司水质中心、各净水厂2023年化验仪器设备第三方校准服务项目
（项目编号：      ）
供应商：                 （单位公章）
    年    月    日
目录

1.响应函
2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表
5.报价表

6.CNAS证明

7.响应承诺书
8.其他资料

1.响应函
1.1响应函
致（采购人名称）：
1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）(¥



）的报价（其中，不含税价为；增值税为）完成/提供本项目□工程 □货物(服务并按合同约定履行义务。
2.我方响应文件包括下列内容：
（1）响应函
（2）法定代表人证明或授权委托书
（3）资格审查资料
（4）拟投入本项目的项目负责人情况表
（5）报价表
（6）CNAS证明

（7）响应承诺书
（8）其他资料
响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。
3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。
4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。
6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。
7.       （其他补充说明）。
     供应商：（单位公章）
  法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
地址：
电子邮箱：
电话：
传真：
年   月   日
2.法定代表人证明或授权委托书
2.1法定代表人证明格式
法定代表人证明书
供应商名称：
     单位性质：
地    址：
成立时间：   年   月   日
经营期限：
姓名：     性别：  年龄：  身份证号码：
职务：系     (供应商名称)        的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证(正反两面)复印件
供应商：       (盖单位章)      
            日  期：   年   月   日

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。
2.2法人授权委托书
法定代表人授权委托书
本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件
2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。
供应商：      (单位公章)         
法定代表人：       (签字)            
委托代理人：       (签字)            
                        日    期：   年   月   日

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。
	授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章



3.资格审查资料
3.1供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	□员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	□高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	□中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	□初级职称人员
	

	账户
	
	
	□技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）
供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日
3.2不得存在情形承诺函
致：广州市净水有限公司
我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司水质中心、各净水厂2023年化验仪器设备第三方校准服务项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与本项目其他供应商存在控股关系。
（3）与本项目其他供应商存在管理关系。
（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。
（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。
供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日
4.拟投入本项目的项目负责人情况表
 拟投入本项目的项目负责人情况表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日
5.报价表
	水质中心2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元

（含税）

	1
	原子吸收分光光度计
	AA800
	1
	铜、镍、铅、镉测量线性、检出限、测量重复性
	
	

	2
	原子荧光光度计
	AFS 3100
	1
	砷、汞的测量线性、检出限、测量重复性
	
	

	3
	电感耦合等离子体质谱仪
	7900
	1
	离子产率、质量数校准、检出限及稳定性
	
	

	4
	液相色谱仪
	1260 Infinity Ⅱ
	1
	流量稳定性、基线噪声、基线漂移、最小检测浓度、定性重复性、定量重复性
	
	

	5
	全自动流动注射仪
	iFIA7（阴离子表面活性剂、总氮、总磷、氨氮、挥发酚、氰化物、硫化物）
	4
	泵流量稳定性误差、测量线性、检出限、测量重复性
	
	

	6
	顶空-气质联用仪
	8890-5977B
	1
	质量范围、质量分辨率、质量准确性、信噪比、重复性、谱库检索
	
	

	7
	自动电位滴定仪
	905T
	1
	示值误差，重复性，响应时间
	
	

	8
	电子天平
	BS224S
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	9
	电子天平
	BS2202S
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	10
	电子天平
	BSA124S
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	11
	电子天平
	BSA2202S-CW
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	12
	电子天平
	BSA224S
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	13
	电子天平
	YP20002
	5
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	14
	电子分析天平
	BCE224i-1CCN
	2
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	15
	红外分光测油仪
	OIL 480
	1
	示值误差、重复性、漂移、最小检出浓度
	
	

	16
	马弗炉
	LT40-11
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	

	17
	微波消解仪
	CEM  Mars6
	1
	800W、1600W功率校准；温度设定值误差、温度稳定性
	
	

	18
	微波消解仪
	MARS Xpress
	1
	800W、1600W功率校准；温度设定值误差、温度稳定性
	
	

	19
	生化培养箱
	KB240
	3
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	20
	生化培养箱
	KB115
	2
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	21
	电热鼓风干燥箱
	KD115
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	22
	电热鼓风干燥箱
	FD115
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	23
	pH计
	PB-10
	4
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	24
	pH计
	P611
	5
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	25
	双目显微镜
	CX41
	2
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	

	26
	COD测定仪
	DR1010
	2
	COD测定准确度、稳定性
	
	

	27
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	4
	220nm、275nm、420nm、440nm、510nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	28
	紫外可见分光光度计
	723N
	5
	220nm、275nm、420nm、440nm、510nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	29
	紫外可见分光光度计
	UV5660
	2
	220nm、275nm、420nm、440nm、510nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	30
	便携式水质分析仪
	DR2800
	1
	220nm、275nm、420nm、652nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	31
	BOD测定仪
	YSI 5100
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	32
	COD加热消解器
	DRB200
	9
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	33
	超纯水机
	艾科浦 A2S-05-CE
	1
	温度示值误差,纯水电阻率值（25℃）,仪器引用误差，可溶性硅
	
	

	34
	超纯水机
	Milli-Q Direct 8
	1
	温度示值误差,纯水电阻率值（25℃）,仪器引用误差，可溶性硅
	
	

	35
	手提式高压蒸汽灭菌器
	DSX-24L-I
	4
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	

	36
	立式压力蒸汽灭菌器
	LS-28HD
	5
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	

	37
	多气体检测仪
	GasAlertMicro5 PID（挥发性有机化合物）
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	38
	便携式复合气体检测仪
	M40Pro（氧气、可燃气体、一氧化碳、硫化氢）
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	39
	气体检测仪
	TX1（硫化氢）
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	40
	便携式浊度仪
	2100P
	2
	零点漂移、示值稳定性、重复性、示值误差
	
	

	41
	便携式多参数水质分析仪
	哈希 HQ2200
	2
	零值误差、响应时间、示值误差、测量重复性
	
	

	42
	单参数溶解氧分析仪
	哈希 HQ1130
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	43
	便携式多参数水质分析仪
	DR 900
	2
	220nm、275nm、420nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	44
	台式电导率仪
	ORION 3 STAR
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	
	

	45
	便携式电导率仪
	ORION 3 STAR
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	
	

	46
	便携式多参数水质分析仪
	HQ40d
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	
	

	47
	数字滴定仪
	VITLAB
	5
	5ml、25ml、50ml实测容量、容量误差、测量重复性
	
	

	48
	COD消解装置
	XJ-100/ KN-COD12(K)
	3
	温度示值误差、时间示值误差
	
	

	49
	移液枪
	0.1-10mL
	20
	容量允差
	
	

	50
	瓶口分液器
	10-50mL
	6
	容量允差
	
	

	51
	电子温湿度计
	JR 900
	35
	温度示值误差、湿度示值误差
	
	

	52
	压力蒸汽灭菌锅压力表
	0-1.6MPa/0-25MPa
	15
	准确度、最大允许误差、回程误差
	
	

	53
	压力蒸汽灭菌锅安全阀
	无
	15
	压力整定、密封性能
	
	

	54
	气体管道压力表
	0-25MPa
	52
	准确度、最大允许误差、回程误差
	
	

	55
	玻璃仪器
	移液管、容量瓶、比色管、滴定管
	180
	流出时间、等待时间、容量允差
	
	

	56
	微量进样器
	/
	10
	容量允差
	
	

	57
	砝码
	1  5  10  20  50  100  200  g   F1级别
	7
	砝码磁性、砝码质量
	
	

	58
	滤光片
	/
	6
	中心波长、最大透射比、半宽度
	
	

	59
	密度计
	/
	4
	读数误差
	
	

	合计（含税  %）
	


	猎德净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元

（含税）

	1
	酸度计
	PHS-3C
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	
	
	FE28
	1
	
	
	

	2
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	3
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	3
	COD消解仪
	DRB200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与166℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	
	
	CR4200
	1
	
	
	

	4
	生化培养箱
	LRH-250A
	2
	20.0℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	
	
	KB240
	1
	
	
	

	5
	高压锅灭菌器
	DSX-24L-I
	1
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	

	
	
	GI29
	2
	
	
	

	6
	电导率仪
	DJS-1C
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	
	

	7
	箱式电阻炉
	SX2-4-10
	1
	602℃温度稳定度、定点温度校准
	
	

	8
	电热恒温干燥箱
	DHG-9140A
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	


PL2002
1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	
	
	HR－120
	1
	
	
	

	
	
	ME2002
	1
	
	
	

	
	
	ME104
	1
	
	
	

	10
	溶解氧仪
	YSI5000
	1
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	

	
	
	YSI4010-1W
	1
	
	
	

	11
	超纯水机
	UPT-1-10T
	1
	温度示值误差，纯水电阻率值（25℃）仪器引用误差，可溶性硅
	
	

	12
	离心分离器
	LD4-2A
	1
	转速指示偏差
	
	

	13
	电热恒温水浴锅
	DK-S24型
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	14
	水份测定仪
	XY-105MW
	2
	示值误差、测量重复性、电解速度、零点平衡时间、绝缘电阻、绝缘强度、泄漏电流
	
	

	
	水份测定仪
	HS153
	1
	
	
	

	15
	移液枪
	1-10ml
	5
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	
	移液枪
	0.5-5ml
	5
	
	
	

	16
	数字滴定仪
	5-25ml
	2
	容量允差
	
	

	17
	便携式浊度计
	TB2000
	1
	外观，电计示值误差，电计输入电流，电计输入阻抗引起的示值误差，电计示值重复性，电计示值重复性，常数调节器误差
	
	

	18
	显微镜
	L3200A
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	

	19
	电热炉
	FL-2YA
	2
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	20
	瓶口分液器
	Brand
	4
	容量允差
	
	

	21
	温湿度计
	
	10
	温度、湿度测量精度
	
	

	22
	玻璃器皿
	刻度吸管
	30
	标称容量、容量允差
	
	

	
	
	单标吸管
	30
	标称容量、容量允差
	
	

	
	
	容量瓶
	30
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	
	
	滴定管
	6
	标称总容量、分度值、容量允差、水的流出时间、等待时间、分度线宽度
	
	

	
	
	具塞比色管
	60
	密合性，容量
	
	

	23
	复合式多气体检测仪
	BH-4（扩散式）
	40
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	
	
	JD-BX6（扩散式）
	6
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	
	
	M40-PRO（泵吸式）
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	24
	单一式气体检测仪
	BH-90（扩散式）
	2
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	
	
	JD-BX1（泵吸式）
	2
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	
	
	JD-BX1（扩散式）
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	25
	四合一气体检测仪
	Lumidor Minimax X4
	6
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	26
	便携式有毒有害气体检测仪
	AS8900
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	27
	硫化氢检测仪
	iTrans 2
	6
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	28
	氯气气体检测仪
	CL2
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	29
	在线式四合一检测仪
	MOT500-M-Y4
	12
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	30
	CO气体检测仪（固定式）
	MOT200-CO-CL
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	31
	NH3气体检测仪（固定式）
	MOT200-NH3-CL
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	32
	H2S气体检测仪（固定式）
	MOT200-H2S-CL
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	合计（含税  %）
	


	大坦沙净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	项目概述
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元

（含税）

	1
	生化培养箱
	LRH-250-II
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	2
	生化培养箱
	LRH-400
	4
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	3
	生化培养箱
	BSP-400
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	4
	台式溶解氧测定仪
	HQ430D
	2
	外观，零值漂移，测氧示值误差，重复性，响应时间
	
	

	5
	移液器(METTLER TOLEDO)
	200-2000ul
	6
	外观、测量精度
	
	

	6
	移液器(BRAND)
	0.5-5ml
	5
	外观、测量精度
	
	

	7
	移液器(BRAND)
	1-10ml
	4
	外观、测量精度
	
	

	8
	移液器(BRAND)
	100-1000ul
	5
	外观，测量精度
	
	

	9
	移液器（TopPetter）
	2-10ML
	10
	外观、测量精度
	
	

	10
	水份测定仪
	MB27
	2
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	

	11
	数显电热恒温干燥箱
	GZX-9140MBE
	3
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	12
	马弗炉
	SX2-2.5-10Z
	1
	外观、温场性能、校准点位置分布图、温度测量值
	
	

	13
	COD消解仪（15孔）
	DRB200
	1
	外观、消解炉、消解时间示值误差、温度误差、温场均匀性、温度测量值
	
	

	14
	消解仪（30孔）
	DRB200
	2
	外观、消解炉、消解时间示值误差、温度误差、温场均匀性、温度测量值
	
	

	15
	酸度计
	PB-10
	1
	外观，电计示值误差，电计输入电流，电计输入阻抗引起的示值误差，电计示值重复性
	
	

	16
	酸度计
	PB-21
	1
	外观，电计示值误差，电计输入电流，电计输入阻抗引起的示值误差，电计示值重复性
	
	

	17
	便携式PH/电导率分析仪
	HQ40D
	2
	外观，电计示值误差，电计输入电流，电计输入阻抗引起的示值误差，电计示值重复性，电计示值重复性，常数调节器误差
	
	

	18
	紫外分光光度计
	DR6000
	3
	外观，波长准确度，波长重复性，透射比准确度，透射比重复性，杂散光，稳定度，基线平直度
	
	

	19
	紫外分光光度计
	DR890
	1
	外观，波长准确度，波长重复性，透射比准确度，透射比重复性，杂散光，稳定度，基线平直度
	
	

	20
	显微镜
	CX21
	2
	外观和各部分的相互作用，物镜放大倍数的正确性，目镜视场尺寸，分辨力，载物台的示值误差、载物台的示值误差测量结果的扩展不确定度
	
	

	21
	电子天平
	BT2202S
	1
	称量精度
	
	

	22
	电子天平
	BSA224S
	3
	称量精度
	
	

	23
	温湿度计
	
	48
	温度、湿度测量精度
	
	

	24
	便携式溶解氧仪
	HQ30d
	1
	外观，零值漂移，测氧示值误差，重复性，响应时间
	
	

	25
	净化工作台
	SW-CJ-2FD
	1
	外观、风速、空气洁净度、噪声、照度
	
	

	26
	比色管
	100ML
	12
	示值精度
	
	


25ML
24
	示值精度
	
	

	28
	比色管
	50ML
	24
	示值精度
	
	

	29
	单标移液管
	100ML
	3
	示值精度
	
	

	30
	单标移液管
	10ML
	10
	示值精度
	
	

	31
	单标移液管
	15ML
	1
	示值精度
	
	

	32
	单标移液管
	1ML
	5
	示值精度
	
	

	33
	单标移液管
	20ML
	2
	示值精度
	
	

	34
	单标移液管
	25ML
	5
	示值精度
	
	

	35
	单标移液管
	2ML
	5
	示值精度
	
	

	36
	单标移液管
	50ML
	5
	示值精度
	
	

	37
	单标移液管
	5ML
	5
	示值精度
	
	

	38
	刻度移液管
	10ML
	10
	示值精度
	
	

	39
	刻度移液管
	15ML
	1
	示值精度
	
	

	40
	刻度移液管
	1ML
	5
	示值精度
	
	

	41
	刻度移液管
	20ML
	3
	示值精度
	
	

	42
	刻度移液管
	25ML
	3
	示值精度
	
	

	43
	刻度移液管
	2ML
	5
	示值精度
	
	

	44
	刻度移液管
	50ML
	2
	示值精度
	
	

	45
	刻度移液管
	5ML
	10
	示值精度
	
	

	46
	容量瓶(白色)
	50ML
	1
	示值精度
	
	

	47
	容量瓶(白色)
	100ML
	5
	示值精度
	
	

	48
	容量瓶(白色)
	200ML
	5
	示值精度
	
	

	49
	容量瓶(白色)
	250ML
	6
	示值精度
	
	

	50
	容量瓶(白色)
	500ML
	5
	示值精度
	
	

	51
	容量瓶(棕色)
	1000ML
	1
	示值精度
	
	

	52
	容量瓶(棕色)
	500ML
	5
	示值精度
	
	

	53
	容量瓶(棕色)
	250ML
	6
	示值精度
	
	

	54
	容量瓶(棕色)
	200ML
	5
	示值精度
	
	

	55
	容量瓶(棕色)
	100ML
	2
	示值精度
	
	

	56
	容量瓶(棕色)
	50ML
	3
	示值精度
	
	

	57
	碱式滴定管(棕色)
	50ML
	2
	示值精度
	
	

	58
	酸式滴定管(棕色)
	50ML
	6
	示值精度
	
	

	59
	数显水浴恒温振荡器
	SG-8016CS
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	60
	低速离心机
	LD4-2A型
	1
	转速、温度
	
	

	61
	电子分析天平
	BSA2202S
	1
	称量精度
	
	

	62
	自动滴定仪
	VITLAB continuous RS
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	63
	便携式可见分光光度计
	DR1900-05C
	1
	外观，波长准确度，波长重复性，透射比准确度，透射比重复性，杂散光，稳定度，基线平直度
	
	

	64
	手提式压力蒸汽灭菌器
	YX-24HDD
	2
	外观，温度波动，温度精度
	
	

	65
	立式压力蒸汽灭菌器
	LS-28HD
	2
	外观，温度波动，温度精度
	
	

	66
	手提式压力蒸汽灭菌器的压力表
	
	16
	压力检定
	
	

	67
	手提式压力蒸汽灭菌器的安全阀
	
	8
	安全阀校验
	
	

	68
	立式压力蒸汽灭菌器的压力表
	
	16
	压力测定
	
	

	69
	立式压力蒸汽灭菌器的安全阀
	
	8
	安全阀校验
	
	

	70
	6合一气体检测仪
	JD-BX6
	8
	硫化氢量程：（0-100）x10-6mol/mol、一氧化碳量程：（0-1000）x10-6mol/mol、氧气量程（0-30.0）%、可燃气体量程：（0-100）%LEL、二氧化硫量程：（0-20）x10-6mol/mol、氯气量程：（0-100）x10-6mol/mol
	
	

	71
	氨气气体检测仪
	JD-BX1
	2
	氨气量程（0-100）mol/mol
	
	

	72
	四合一气体检测仪m40pro
	M40pro
	3
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30）%、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	
	

	73
	四合一气体检测仪Minimax X4
	Minimax X4
	7
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30）%、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	
	

	74
	风速计
	TESTO 416
	1
	风速
	
	

	75
	噪声计
	TESTO 816
TES 1352S
	3
	噪声
	
	

	76
	便携式DO测定仪
	HQ30d
WTW 3510
	2
	溶解氧
	
	

	77
	ORP仪
	HQ11D
	1
	氧化还原电位
	
	

	78
	MLSS
	TSS Portable
	1
	污泥浓度
	
	

	79
	粉尘检测仪
	PGM-300
	1
	粉尘检测精度
	
	

	80
	水分分析仪
	YGS-505
	2
	示值误差、测量重复性、电解速度、零点平衡时间、绝缘电阻、绝缘强度、泄漏电流
	
	

	81
	水分分析仪
	MB27ZH
	2
	示值误差、测量重复性、电解速度、零点平衡时间、绝缘电阻、绝缘强度、泄漏电流
	
	

	82
	便携余氯检测仪
	DR900
	1
	余氯
	
	

	83
	呼吸机气瓶
	CRP3-144-6.8-31-T
	7
	压力检定
	
	

	84
	安全阀
	A28X-16T/A28H-16
	30
	安全阀校验
	
	

	85
	压力表
	YN60/YTN-60
	50
	压力检定
	
	

	合计（含税  %）
	


	沥滘净水厂2022年化验仪器校准需求统计表

	序号
	项目概述
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元（含税）

	1
	可见光分光光度计
	DR2800
	1
	420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	2
	紫外分光光度计
	DR6000
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	
	
	UV-1900i
	1
	
	
	

	3
	便携式分光光度计
	DR/890
	1
	示值误差、示值重复性
	
	

	
	
	PCII
	1
	
	
	

	4
	立式压力蒸汽灭菌器
	LS-28HD
	2
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	

	5
	pH计
	PHS-25
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	6
	
	PHS-3C
	3
	
	
	

	7
	电子天平
	HR-120
	1
	偏载误差、重复性、示值误差
	
	

	8
	
	XB220A-SCS
	1
	
	
	

	9
	
	AE323J
	1
	
	
	

	10
	
	ME204E/02
	1
	
	
	

	11
	
	HTP-312
	1
	
	
	

	12
	箱式电阻炉
	SX2-5-12
	1
	炉温均匀度、炉温稳定度、炉温偏差、炉内最大温度、600℃温度稳定度、定点温度校准
	
	

	13
	
	nabertherm LT40-11
	1
	
	
	

	14
	干燥箱
	DHG-9053A
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	15
	
	binder FD115
	2
	
	
	

	16
	回旋加热振荡器
	上海一恒 HZQ-50H
	1
	外观、温度波动、温场均匀度、温度偏差
	
	

	17
	恒温培养箱
	LRH-250
	3
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	18
	
	HN-25BS
	1
	
	
	

	19
	COD消解仪
	DRB200
	4
	外观、消解炉、消解时间示值误差、温度误差、温场均匀性、温度测量值
	
	

	20
	浊度计
	2100Q
	1
	零点漂移、示值稳定性、重复性、示值误差
	
	

	21
	生物显微镜
	CX43
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差、左右视场中心偏差、目镜视场尺寸，分辨力，载物台的示值误差、载物台的示值误差测量结果的扩展不确定度
	
	

	22
	溶解氧测定仪
	YSI4010-1W
	1
	外观，零值漂移，测氧示值误差，重复性，响应时间
	
	

	23
	
	HQ30d
	1
	
	
	

	24
	医用离心机
	TDZ5-WS
	1
	回转速度示值误差、回转速度稳定性、加速度示值误差
	
	

	25
	移液枪
	100-1000ul
	5
	示值精度
	
	

	26
	
	0.5-5ml
	9
	
	
	

	27
	
	1-10ml
	6
	
	
	

	28
	温度湿度计
	美德时JR900A
	6
	示值精度
	
	

	29
	声级计
	TES1350A
	1
	声场灵敏度、整机读数准确度、本机噪声、频率计权特性相对声压场频率响应
	
	

	30
	卤素水分测定仪
	HDS16-A
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	

	31
	
	XY-105MW
	11
	
	
	

	32
	
	DHS-10A
	2
	
	
	

	33
	单标吸管
	1ml
	10
	示值精度
	
	

	34
	
	2ml
	10
	
	
	

	35
	
	5ml
	10
	
	
	

	36
	
	10ml
	10
	
	
	

	37
	
	25ml
	2
	
	
	

	38
	刻度吸管
	1ml
	5
	
	
	

	39
	
	2ml
	10
	
	
	

	40
	
	5ml
	10
	
	
	

	41
	
	10ml
	10
	
	
	

	42
	
	15ml
	2
	
	
	

	43
	
	25ml
	2
	
	
	

	44
	白酸式滴定管
	50ml
	10
	
	
	

	45
	棕酸式滴定管
	50ml
	10
	
	
	

	46
	容量瓶
	50ml
	5
	
	
	

	47
	
	100ml
	5
	
	
	

	48
	
	250ml
	5
	
	
	

	49
	
	500ml
	5
	
	
	

	50
	量筒
	50ml
	5
	
	
	

	51
	
	100ml
	10
	
	
	

	52
	
	500ml
	1
	
	
	

	53
	比色管
	25ml
	40
	
	
	

	54
	
	50ml
	40
	
	
	

	合计（含税  %）
	


	龙归净水厂2022年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元（含税）

	1
	溶解氧测定仪
	5100-230W
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	2
	COD消解仪
	DRB 200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	3
	COD消解仪
	DRB 200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	4
	COD消解仪
	DRB 200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	5
	紫外可见分光光度计
	DR 6000
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	6
	生化培养箱
	LRH-250A
	1
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	7
	生化培养箱
	LRH-40
	1
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	8
	数显鼓风干燥箱
	GZX-9146MBE
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	9
	数显鼓风干燥箱
	GZX-9146MBE
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	10
	蒸汽灭菌器
	CL-32L
	1
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	

	11
	箱式电阻炉
	SX2-5-12
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	

	12
	电子天平
	HR-120
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	13
	电子天平
	FX-2000GD
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	14
	水分测定仪
	XY-100MW-A
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	15
	水分测定仪
	XY-100MW-A
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	16
	水分测定仪
	XY-100MW-A
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	17
	紫外可见分光光度计
	DR 6000
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	18
	便携式多参数水质分析仪
	HQ40D
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	
	

	19
	便携式多参数水质分析仪
	HQ40D
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	
	

	20
	便携式多参数水质分析仪
	HQ30D
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	
	

	21
	便携式总氯测定仪
	Q-CL501B
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	
	

	22
	手提光度/浊度/pH计
	pHotoFlex STD
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、重复性;pH仪器示值误差、仪器示值重复性、温度探头测温误差
	
	

	23
	电子天平
	FX-2000GD
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	24
	超纯水机
	QYYS-010AA
	1
	一级水，电导率≤0.01ms/m，吸光度≤0.001，可溶性硅≤0.01mg/L
	
	

	25
	电子台秤
	TCS-150
	1
	 台秤偏载误差、重复性、示值误差
	
	

	26
	电子天平
	BSA-124S-CW
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	27
	生化培养箱
	KB240
	1
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	28
	生化培养箱
	BF56-230V
	1
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	29
	蒸气灭菌器内胆
	CL-32L
	1
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	

	30
	手提式高压蒸气灭菌器
	DSX-24L-I
	1
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	

	31
	手提式高压蒸气灭菌器
	DSX-24L-I
	1
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	

	32
	生物显微镜
	OLYMPLSCX43
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	

	33
	瓶口分液器
	4630361
	1
	容量允差
	
	

	34
	瓶口分液器
	BRAND4630351
	1
	容量允差
	
	

	35
	瓶口分液器
	BRAND4630351
	1
	容量允差
	
	

	36
	移液器
	F144067（10mL）
	1
	容量允差
	
	

	37
	移液器
	F144059M（10mL）
	1
	容量允差
	
	

	38
	移液器
	BRAND10mL
	1
	容量允差
	
	

	39
	移液器
	BRAND10mL
	1
	容量允差
	
	

	40
	移液器
	BRAND10mL
	1
	容量允差
	
	

	41
	移液器
	GILSONP5mL
	1
	容量允差
	
	

	42
	移液器
	GILSONP5mL
	1
	容量允差
	
	

	43
	滴定器
	德国VITLAB1620507
	1
	容量允差
	
	

	44
	滴定器
	德国VITLAB1620507
	1
	容量允差
	
	

	45
	滴定器
	德国VITLAB1620507
	1
	容量允差
	
	

	46
	瓶口分液器
	(0.5-5)ML
	1
	容量允差
	
	

	47
	瓶口分液器
	(0.5-5)ML
	1
	容量允差
	
	

	48
	瓶口分液器
	(0.5-5)ML
	1
	容量允差
	
	

	49
	瓶口分液器
	(1-10)ML
	1
	容量允差
	
	

	50
	瓶口分液器
	(1-10)ML
	1
	容量允差
	
	

	51
	瓶口分液器
	(1-10)ML
	1
	容量允差
	
	

	52
	瓶口分液器
	(5-50)ML
	1
	容量允差
	
	

	53
	瓶口分液器
	(5-50)ML
	1
	容量允差
	
	

	54
	瓶口分液器
	(5-50)ML
	1
	容量允差
	
	

	55
	移液枪
	(0.1-1)ml
	1
	容量允差
	
	

	56
	移液枪
	(0.1-1)ml
	1
	容量允差
	
	

	57
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	

	58
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	

	59
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	

	60
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	

	61
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	

	62
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	

	63
	移液枪
	(0.5-5)ml
	1
	容量允差
	
	

	64
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	

	65
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	

	66
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	

	67
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	

	68
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	

	69
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	

	70
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	

	71
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	

	72
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	

	73
	移液枪
	(1-10)ml
	1
	容量允差
	
	

	74
	刻度吸管
	0.10~1.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	75
	刻度吸管
	0.10~2.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	76
	刻度吸管
	0.10~5.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	77
	刻度吸管
	0.10~10.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	78
	刻度吸管
	0.10~20.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	79
	刻度吸管
	0.10~25.00mL
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	80
	单标吸管
	1ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	81
	单标吸管
	2ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	82
	单标吸管
	3ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	83
	单标吸管
	 5ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	84
	单标吸管
	 10ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	85
	单标吸管
	 20ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	86
	单标吸管
	 25ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	87
	单标吸管
	50ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	88
	容量瓶
	50ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	89
	容量瓶
	100ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	90
	容量瓶
	200ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	91
	容量瓶
	250ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	92
	容量瓶
	500ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	93
	容量瓶
	1000ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	94
	具塞比色管
	 25ml
	48
	密合性，容量
	
	

	95
	具塞比色管
	50ml
	48
	密合性，容量
	
	

	96
	活塞滴定管
	50.00ml
	5
	标称总容量、分度值、容量允差、水的流出时间、等待时间、分度线宽度
	
	

	97
	温湿度计
	
	15
	温度、湿度测量精度
	
	

	合计（含税  %）
	


	大沙地净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元（含税）

	1
	生化培养箱
	LRH-250
	3
	44.5℃和20℃温度测量、温度偏差、温度波动性、温度均匀度、温度指示误差
	
	

	2
	溶解氧仪
	HQ1130
	2
	温度示值误差；响应时间；零值误差；溶解氧示值误差；重复性
	
	

	2
	溶解氧仪
	Multi 3410
	1
	温度示值误差；响应时间；零值误差；溶解氧示值误差；重复性
	
	

	3
	PH计
	ORION STAR A215
	2
	电极检查；PH6.86、4.00、9.18仪器示值误差；PH6.86仪器示值重复性
	
	

	3
	PH计
	Pb-10
	1
	电极检查；PH6.86、4.00、9.18仪器示值误差；PH6.86仪器示值重复性
	
	

	4
	PH计
	Multi 3620 IDS
	1
	电极检查；PH6.86、4.00、9.18仪器示值误差；PH6.86仪器示值重复性
	
	

	5
	紫外分光光度计
	DR6000
	4
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	6
	紫外分光光度计
	DR5000
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	7
	箱式电阻炉
	SXL-1016
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	

	8
	蒸汽灭菌器
	LS-28HD
	4
	120℃温度测量、温度偏差、波动性；0.140Mpa压力测量
	
	

	9
	蒸汽灭菌器
	YX-24HDD
	2
	120℃温度测量、温度偏差、波动性；0.140Mpa压力测量
	
	

	10
	COD消解器
	COD消解测定仪（30管）
	4
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	11
	数字滴定仪
	VITLAB continuous RS
	4
	标称容量、容量允差
	
	

	12
	电子天平
	BCE224i-1CCN
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	13
	电子天平
	BCE2202i-1CCN
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	14
	电子天平
	BSA224S
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	15
	电子天平
	SQP
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	16
	电子天平
	BCE224-1CCN
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	17
	显微镜
	CX31
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	

	18
	显微镜
	XSZ-7G
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	

	19
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9146A
	3
	105.0℃温度测量、温度偏差、温度波动性温度均匀度、温度指示误差
	
	

	20
	数显恒温水浴锅
	HH-4
	1
	50.0℃温度测量、温度指示误差
	
	

	21
	台式低速自动平衡离心机
	DD-5M
	1
	1500r/min、2000r/min、2500r/min转速指示偏差
	
	

	22
	移液器
	0.5-5ml
	10
	容量允差
	
	

	23
	移液器
	1-10ml
	10
	容量允差
	
	

	24
	比色管
	25ml
	36
	容量允差
	
	

	25
	比色管
	50ml
	36
	容量允差
	
	

	26
	滴定管
	50ml
	5
	容量允差
	
	

	27
	容量瓶（白色）
	50ml
	10
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	28
	容量瓶（白色）
	100ml
	20
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	29
	容量瓶（白色）
	200ml
	10
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	30
	容量瓶（白色）
	250ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	31
	容量瓶（白色）
	500ml
	8
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	32
	容量瓶（白色）
	1000ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	合计（含税  %）
	


	均禾净水厂2022年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元

（含税）

	1
	紫外分光光度计
	DR6000
	1
	220nm、275nm、420nm、、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	2
	紫外分光光度计
	DR6000
	1
	220nm、275nm、420nm、、440nm、610nm与701nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	3
	便携式pH计
	HANNA
HI9124
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	4
	酸度计
	雷磁PHSJ-4F
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	5
	COD消解仪
	DR200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	6
	COD消解仪
	DR20015孔
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	7
	COD测定仪
	DR1010
	1
	COD测定准确度、稳定性
	
	

	8
	COD消解仪
	WTW CR 4200
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	9
	水分测定仪
	mettler toledo
MJ33
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	

	10
	水分测定仪
	 he53 
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	

	11
	生物显微镜
	ML11
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	

	12
	电子天平
	Sartoriu
bsa224s(0.0001g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	13
	电子天平
	Sartoriu
bsa224s(0.0001g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	14
	电子天平
	Sartoriu
te 1502s(0.01g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	15
	电子天平
	Sartoriu
bsa223s(0.001g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	16
	电子天平
	Sartoriu
bsa223s(0.001g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	17
	电子天平
	Sartoriu
SQP(0.00001g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	18
	立式压力蒸汽灭菌器
	XFH-30CA
	1
	1.1kg/cm3压力示值、121℃温场性能、温度测量值
	
	

	19
	立式压力蒸汽灭菌器
	 yxq-30s
	1
	1.1kg/cm3压力示值、121℃温场性能、温度测量值
	
	

	20
	立式压力蒸汽灭菌器
	BXM-30R
	1
	1.1kg/cm3压力示值、121℃温场性能、温度测量值
	
	

	21
	立式压力蒸汽灭菌器
	LS-28HD
	1
	1.1kg/cm3压力示值、121℃温场性能、温度测量值
	
	

	22
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9140A
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	23
	生化培养箱
	LRH-250a一台
/LRH-70两台
	3
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	24
	马弗炉
	SXZ-5-12
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	

	25
	马弗炉
	sx2-5-12z
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	

	26
	溶解氧仪
	YSI510
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	27
	电热恒温水浴锅
	HWS-26
	2
	50.0℃温度测量、100.0℃温度测量、温度指示误差
	
	

	28
	便携式浊度计
	WGZ-2B
	1
	零点漂移、示值稳定性、重复性、示值误差
	
	

	29
	电导率仪
	SENSION5
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	
	

	30
	医用冷藏箱
	——
	3
	冷藏：163L   冷冻：93L
	
	

	31
	纯水机
	Best-S30
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	32
	超净工作台
	Captair R Bio 391
	1
	外观、风速、空气洁净度、噪声、照度
	
	

	33
	温湿度计
	
	13
	温度、湿度测量精度
	
	

	34
	移液枪
	1-10ml
	4
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	35
	移液枪
	0.5-5ml
	3
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	36
	移液枪
	0.1-1ml
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	37
	数字滴定仪
	Continuous RS
	3
	加液精度、电位、示值误差；5ml、25ml、50ml实测容量、容量误差、测量重复性
	
	

	38
	单标吸管
	 2ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	39
	单标吸管
	 5ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	40
	单标吸管
	10ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	41
	单标吸管
	20ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	42
	单标吸管
	25ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	43
	单标吸管
	50ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	44
	单标吸管
	 100ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	45
	刻度吸管
	1ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	46
	刻度吸管
	5ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	47
	刻度吸管
	10ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	48
	刻度吸管
	25ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	49
	白酸式滴定管
	 50ml
	2
	流出时间、等待时间、容量允差
	
	

	50
	棕酸式滴定管
	 50ml
	2
	流出时间、等待时间、容量允差
	
	

	51
	碱式滴定管
	50ml
	2
	流出时间、等待时间、容量允差
	
	

	52
	容量瓶
	50ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	53
	容量瓶
	 100ml
	3
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	54
	容量瓶
	200ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	55
	容量瓶
	 250ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	56
	容量瓶
	 500ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	57
	容量瓶
	1000
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	58
	量筒
	50ml
	5
	容量允差
	
	

	59
	量筒
	100ml
	5
	容量允差
	
	

	60
	量筒
	250ml
	2
	容量允差
	
	

	61
	比色管
	25ML
	50
	标称容量、容量允差
	
	

	62
	比色管
	50ML
	50
	标称容量、容量允差
	
	

	63
	水分检测仪
	MA35NM-1CN230V1
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	

	64
	mlss测定仪
	Partech UP750
	1
	污泥浓度
	
	

	65
	便携式DO仪
	HQ30d
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	66
	便携式多气体检测仪
	JD-BX6
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	67
	泵吸式多气体检测仪
	JD-BX1
	2
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	68
	四合一气体检测仪
	M40pro
	1
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	69
	四合一气体检测仪
	Minimax X4
	8
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	70
	固定式气体检测仪（硫化氢）
	科尔诺M0T200-H2S-CL
	12
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	71
	固定式气体检测仪（硫化氢）
	SKSG-A-KZQ-G
	12
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	72
	六合一气体检测仪
	\
	2
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	73
	便携式多气体检测仪
	JD-BXJC4-4
	4
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	74
	泵吸式多气体检测仪
	JD-JC4-2
	6
	示值误差、重复性、相应时间
	
	

	合计（含税  %）
	


	石井净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元

（含税）

	1
	电子分析天平
	GX-2000
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	2
	电子分析天平
	GR-200
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	3
	电子分析天平
	BCE2202i 一1 CCN
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	4
	分析天平
	BCE224i— 1 CCN
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	5
	酸度计
	PHS-3C
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	6
	酸度计
	PBIO
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	7
	双目显微镜
	XSP-8CA
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	

	8
	箱式电阻炉（马弗炉）
	SX2-8-10N
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	

	9
	水份测定仪
	MX-50
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	

	10
	立式压力蒸汽灭菌器
	YX—24HDD
	3
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	

	11
	水浴恒温振荡器
	SHZ-B
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	12
	净化工作台
	SW-CJ-2FD
1500*730*1600mm
	1
	/
	
	

	13
	生化培养箱
	LRH-250
	4
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	14
	鼓风干燥箱
	DHG-9145A
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	15
	YSI溶氧仪
	5100
	1
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	

	16
	便携式溶氧仪
	sension6(（含5米探头）
	1
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	

	17
	便携式溶解氧仪
	HQ1130
	1
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	

	18
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	19
	COD消解测定仪
	（30管） DRB200
	2
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	20
	COD测定仪 
	DR1010
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	21
	移液器
	Transferpette 0.1-1.0 ml
	3
	容量允差
	
	

	22
	移液器
	Transferpette 0.5-5.0 ml
	3
	容量允差
	
	

	23
	移液器
	Transferpette 1.0-10.0 ml
	3
	容量允差
	
	

	24
	电导率仪
	DDSJ-308A
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	
	

	25
	数字滴定仪
	VITLAB Continuous RS
	3
	容量允差
	
	

	26
	瓶口分液器
	(0.5-5)ML
	1
	容量允差
	
	

	27
	瓶口分液器
	(1-10)ML
	1
	容量允差
	
	

	28
	瓶口分液器
	(0.2-2)ML
	1
	容量允差
	
	

	29
	BOD测定仪
	YSI 5001
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	30
	移液器
	Gilson P5000G 1-5ML
	3
	容量允差
	
	

	31
	移液器
	Gilson P10MLG 1-10ML
	3
	容量允差
	
	

	32
	移液器
	Gilson P1000N  0.1-1ML
	3
	容量允差
	
	

	33
	超纯水机
	Micra-17（配25L储水箱）
	1
	温度示值误差,纯水电阻率值（25℃）,仪器引用误差，纯水验收（可溶性硅） 
	
	

	34
	超纯水机
	A2S一05一CE
	1
	温度示值误差,纯水电阻率值（25℃）,仪器引用误差，纯水验收（可溶性硅） 
	
	

	35
	温度计
	温度测量精度/示值误差
	12
	温度测量精度/示值误差
	
	

	36
	砝码
	F1级别
	7
	10  20  50  100  200g             F1级别  检磁
	
	

	合计（含税  %）
	


	竹料净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元

（含税）

	1
	电子天平
	赛多利斯
BSA1245-CW
	1
	天平偏载误差（试验载荷：60g）、天平重复性（试验载荷：120g）、天平示值误差
	
	

	2
	电子天平
	FX-2000GD 
	1
	天平偏载误差（试验载荷：1000g）、天平重复性（试验载荷：2000g）、天平示值误差
	
	

	3
	紫外分光光度计
	DR6000 
	2
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	4
	酸度计
	PB-10 
	1
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	5
	溶解氧测定仪
	HQ30d 
	2
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	

	6
	溶解氧测定仪
	HQ1130
	1
	零值误差、响应时间、测氧示值误差、温度示值误差、重复性
	
	

	7
	 显微镜
	CX41  
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	

	8
	箱式电阻炉
	SX2-4-10Z
	1
	602℃温度稳定度、定点温度校准
	
	

	9
	生化培养箱
	LRH-250A 
	3
	20.0℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	10
	数显鼓风干燥箱
	GZX-9146MBE 
	1
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	11
	 COD消解仪
	DRB200 
	2
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	12
	立式压力蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-50G 
	1
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	

	13
	压力蒸汽灭菌器
	 LS-28HD
	3
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	

	14
	压力蒸汽灭菌器
	BXM-30R
	1
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	

	15
	压力蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-18SI
	1
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	

	16
	数字滴定仪
	VITLAB Continuous RS
	1
	容量允差
	
	

	17
	数字滴定仪
	VITLAB Continuous E
	1
	容量允差
	
	

	18
	比色管
	25ml  
	40
	密合性，容量
	
	

	19
	比色管
	
50ml 
	40
	密合性，容量
	
	

	20
	单标管
	50ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	21
	单标管
	25ml
	6
	标称容量、容量允差
	
	

	22
	单标管
	10ml
	10
	标称容量、容量允差
	
	

	23
	单标管
	5ml
	10
	标称容量、容量允差
	
	

	24
	单标管
	2ml
	6
	标称容量、容量允差
	
	

	25
	单标管
	1ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	

	26
	刻度管
	15ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	

	27
	刻度管
	10ml
	6
	标称容量、容量允差
	
	

	28
	刻度管
	5ml
	6
	标称容量、容量允差
	
	

	29
	刻度管
	2ML
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	30
	刻度管
	1ml
	1
	标称容量、容量允差
	
	

	31
	容量瓶
	500ml
	6
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	32
	容量瓶
	250ml
	10
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	33
	容量瓶
	200ml
	10
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	34
	容量瓶
	100ml
	8
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	35
	容量瓶
	50ml
	5
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	36
	滴定管
	50ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	37
	碱式滴定管
	50ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	38
	移液器
	0~1ml
	2
	容量允差
	
	

	39
	移液器
	0~5ml
	2
	容量允差
	
	

	40
	移液器
	0~10ml
	2
	容量允差
	
	

	41
	四合一气体检测仪
	ADKS-4
	10
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	
	

	42
	四合一气体检测仪
	ADKS-4
	10
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	
	

	43
	六合一气体检测仪
	JD-BX6
	2
	一氧化碳量程（0-1000）x10-6mol/mol、硫化氢量程（0-100）x10-6mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL、二氧化硫量程：（0-20）x10-6mol/mol
	
	

	43
	六合一气体检测仪
	JD-BX6
	2
	一氧化碳量程（0-1000）x10-6mol/mol、硫化氢量程（0-100）x10-6mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL、二氧化硫量程：（0-20）x10-6mol/mol
	
	

	44
	四合一气体检测仪
	Minimax X4
	4
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	
	

	45
	四合一气体检测仪
	M40 pro
	3
	一氧化碳量程（0-1000）mol/mol、硫化氢量程（0-100）mol/mol、氧气量程（0-30%）、可燃气体量程：（0-100）%LEL
	
	

	46
	氨气气体检测仪
	JD-BX1
	2
	氨气0-100PPM
	
	

	合计（含税  %）
	


	京溪净水厂2022年化验仪器校准需求统计表

	序号
	仪器名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元

（含税）

	1
	电子天平
	AR224CN Max:220g/d:0.1mg
	2
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	2
	电子天平
	CP1502 Max:1510g/d:0.01g
	2
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	3
	溶解氧测定仪
	YSI 5100
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	4
	紫外分光光度计
	DR 5000
	2
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	5
	PH计
	PB-10
	1
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	6
	电子水分测定仪
	MA37
	1
	150℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	7
	显微镜
	XSP-8CE
	2
	外观和各部分的相互作用，物镜放大倍数的正确性，目镜视场尺寸，分辨力，载物台的示值误差、载物台的示值误差测量结果的扩展不确定度
	
	

	8
	COD消解器
	DRB200
	2
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	9
	数显鼓风干燥箱
	GZX-9076 MBE
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	10
	生化培养箱
	SPX-250B-Z
	3
	20.0℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	11
	箱式电阻炉
	SX2-4-10A
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	

	12
	立式压力蒸汽灭菌器
	BXM-30R
	3
	121.0℃温度显示值、压力值
	
	

	13
	数字滴定仪
	continuous RS
	2
	加液精度、电位、示值误差；5ml、25ml、50ml实测容量、容量误差、测量重复性
	
	

	14
	电导率仪
	ORION STAR A212
	1
	外观，电计示值误差，电计示值重复性，常数调节器误差
	
	

	15
	电热恒温水浴锅
	HWS26
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	16
	温湿度计
	
	6
	校准、温度测量值
	
	

	17
	可调移液器
	（0.1-1）mL
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	18
	
	（0.5-5）mL
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	19
	
	（1-10）mL
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	20
	分度吸量管
	1ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	21
	
	2ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	22
	
	5ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	

	23
	
	10ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	

	24
	
	25ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	25
	单标线吸量管
	2ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	26
	
	5ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	27
	
	10ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	28
	
	25mL
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	29
	单标线容量瓶
	100ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	30
	
	250ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	31
	
	500ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	32
	
	1000ml
	5
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	33
	
	2000ml
	1
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	34
	具塞比色管
	25mL
	10
	标称容量、容量允差
	
	

	35
	
	50mL
	20
	标称容量、容量允差
	
	

	36
	滴定管
	酸式
	3
	标称容量、容量允差
	
	

	37
	
	碱性
	3
	标称容量、容量允差
	
	

	合计（含税  %）
	


	江高净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元

（含税）

	1
	箱式电阻炉

（马福炉）
	SX2-8-10N
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	

	2
	生化培养箱（BOD）
	LRH-250
	2
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	3
	电热恒温鼓风干燥箱
	XGQ-2000
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	4
	酸度计
	PHS-3C
	1
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	5
	压力蒸汽灭菌器
	LS-HD
	3
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	

	6
	双目显微镜
	CX33
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	

	7
	电子分析天平
	BSA224S
	2
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	8
	电子分析天平
	QVINTIX65-1CN
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	9
	纯水机
	Direct Q3 UV
	1
	温度示值误差，纯水电阻率值（25℃），仪器引用误差，可溶性硅
	
	

	10
	红外水份测定仪
	MA35M-1CN230V
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	

	11
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	1
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	12
	便携式溶氧仪
	HQ系列
	1
	外观，零值漂移，测氧示值误差，重复性，响应时间
	
	

	13
	水浴恒温振动器
	THZ-82
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	14
	COD消解测定仪
	美国HACH 
（哈希）DRB200 
	1
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	15
	电导率仪
	HQ系列
	1
	电子单元重复性、引用误差、电导池常数示值误差、温度系数示值误差
	
	

	16
	电热恒温水浴锅 
	HWS-26
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	17
	移液枪
	1-10ml
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	18
	移液枪
	0.5-5ml
	2
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	19
	移液枪
	100-1000ul
	1
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	20
	碱式滴定管
	天玻、50ml
	5
	标称总容量、分度值、容量允差、水的流出时间、等待时间、分度线宽度
	
	

	21
	温湿度计
	——
	5
	温度、湿度测量精度
	
	

	合计（含税  %）
	


	大观净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	项目概述
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元

（含税）

	1
	箱式电阻炉

（马弗炉）
	LT 40/11          
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	

	2
	生化培养箱 
	LRH-250                     
	3
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	3
	溶解氧仪
	P903/YSI5000
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	4
	 酸度计
	PB10                      
	2
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	5
	手提式高压灭菌锅
	YX-24HDD              
	3
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	

	6
	双目显微镜
	CX23                    
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	

	7
	电子分析天平
	BCE224i-1CCN        
	2
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	8
	 电子分析天平
	BCE2202i-1CCN     
	2
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	9
	磁力搅拌器
	IT-07A3
	5
	温度校准点、测量误差
	
	

	10
	红外水份测定仪 
	HE53            
	2
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	

	11
	紫外可见分光光度计 
	DR6000
	2
	220nm、275nm、420nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	12
	COD消解器
	 DRB200 
	3
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	13
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9145A                
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	14
	水浴恒温振荡器 
	THE-82A                
	1
	外观，温度波动，温场均匀度，温度偏差
	
	

	15
	医用离心机
	3-5N
	1
	转速、温度
	
	

	16
	便携式电导率仪
	DDB-303A
	2
	外观，电计示值误差，电计示值重复性，常数调节器误差
	
	

	17
	纯水机
	A2S-05-CE
	1
	温度示值误差、电导率值、仪器引用误差
	
	

	18
	移液器 
	Transferpette 0.5-5.0 ml
	4
	气密性、容量相对误差及重复性
	
	

	19
	
	Transferpette 1.0-10.0 ml
	4
	
	
	

	20
	温湿度计
	TH101B
	8
	温度、湿度测量精度
	
	

	21
	压力表（手提式高压灭菌锅）
	/
	3
	强制检定外观、零位、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性等
	
	

	22
	安全阀（手提式高压灭菌锅）
	/
	3
	检定整定压力、密封试验等
	
	

	23
	具塞比色管
	25ml
	40
	标称容量、容量允差
	
	

	24
	
	50ml
	40
	
	
	

	25
	容量瓶（白色）
	50ml
	10
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	26
	
	100ml
	10
	
	
	

	27
	
	200ml
	3
	
	
	

	28
	
	250ml
	10
	
	
	

	29
	
	500ml
	3
	
	
	

	30
	
	1000ml
	3
	
	
	

	31
	刻度移液管
	1ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	

	32
	
	2ml
	3
	
	
	

	33
	
	5ml
	5
	
	
	

	34
	
	10ml
	5
	
	
	

	35
	
	15ml
	5
	
	
	

	36
	
	25ml
	5
	
	
	

	37
	单标移液管
	 1ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	

	38
	
	 2ml
	3
	
	
	

	39
	
	 5ml
	5
	
	
	

	40
	
	 10ml
	5
	
	
	

	41
	
	 20ml
	5
	
	
	

	42
	
	 25ml
	5
	
	
	

	43
	
	  50ml
	3
	
	
	

	44
	量筒
	50mL
	4
	标称容量、容量允差
	
	

	45
	
	100ml
	6
	
	
	

	46
	
	250ml
	4
	
	
	

	47
	
	500ml
	3
	
	
	

	48
	
	1000ml
	3
	
	
	

	49
	聚四氟滴定管（棕色）
	一等 50ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	

	50
	酸碱度(PH)检测、分析仪
	P33
	1
	电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	51
	悬浮物浓度/ 浊度(SS)检测、分析仪
	SC200+Ts 
	4
	浊度测定准确度、稳定性
	
	

	52
	混合液污泥浓度(MLSS) 检测仪
	变送器：CM442-
AAM1B6F010A+AK
；探头：
CUS51D-
AAD1A4+IAProf i bus
	7
	MLSS测定准确度、稳定性
	
	

	53
	溶解氧(DO) 测定仪
	变送器：CM442-
AAM1B6F010A+AK
；探头：
COS61D-
AAA1A4+IAProf i bus 
	4
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	54
	压力检测仪
	PMC51-
AA12IA1KGCGCJA +AK
	3
	准确度、最大允许误差、回程误差
	
	

	55
	温度检测仪
	TR10-
ABA1CAS52300
	4
	温度示值误差、湿度示值误差
	
	

	56
	便携式MLSS检测仪
	UP750W2
	1
	MLSS测定准确度、稳定性
	
	

	57
	便携式DO检测仪
	Multi3510 IDS
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	58
	便携式余氯仪
	HACH DR900
	2
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	59
	余氯仪
	WTW 3017M
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	60
	余氯仪
	LD
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	61
	安全阀（储气罐、空压机）
	/
	4
	检定整定压力、密封试验等
	
	

	62
	压力表（储气罐、空压机）
	/
	6
	强制检定外观、零位、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性等
	
	

	63
	气体检测、分析仪
	六合一气体检测仪
	5
	氧气值有偏差
	
	

	64
	气体检测、分析仪
	四合一气体检测仪
	27
	氧气值有偏差
	
	

	65
	气体检测、分析仪
	氨气气体检测仪
	1
	氨气值有偏差
	
	

	66
	气体检测、分析仪
	NH3气体检测仪MOT200-NH3-CL
	16
	气体高报校准
	
	

	67
	气体检测、分析仪
	硫化氢检测仪MOT200-H2S-CL
	16
	气体高报校准
	
	

	68
	气体检测、分析仪
	甲烷检测仪
MOT200-CH4-CL
	16
	气体高报校准
	
	

	69
	气体检测、分析仪
	氧气浓度检测仪MOT200-O2-CL
	16
	气体低报校准
	
	

	合计（含税  %）
	


	健康城净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	项目概述
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元

（含税）

	1
	酸度计
	PB10
	1
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	2
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2
	220nm、275nm、420nm、、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	3
	生化培养箱（BOD）
	LRH-250
	3
	20℃、44.5℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	4
	箱式电阻炉

（马福炉）
	LT40-11
	1
	600℃温场校准、温度测量值
	
	

	5
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9145A
	2
	105℃温度波动度、温度均匀度、温度偏差
	
	

	6
	压力蒸汽灭菌器
	YX-24HDD
	2
	1.1kg/cm3压力示值、120℃温场性能、温度测量值
	
	

	7
	双目显微镜
	CX23
	1
	物镜放大倍数误差、左右两系统放大倍数差
	
	

	8
	电子分析天平
	BCE224I-1CCN
	2
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	9
	电子分析天平
	BCE2202I-1CCN
	1
	 天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	10
	红外水份测定仪
	HE53/02
	1
	外观，电极间绝缘电阻，压力作用力，直流工作电压，水份示值误差，温度测量绝对误差等
	
	

	11
	便携式溶氧仪
	HQ1130
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	12
	COD消解器
	DRB200（30位）
	2
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	13
	数字滴定仪 
	VITLAB GmbH
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	14
	台式溶解氧仪
	YSI 4010-1W
	1
	零值误差、响应时间、溶解氧浓度示值误差、温度示值误差、测量重复性
	
	

	15
	温湿度计
	
	10
	温度、湿度测量精度
	
	

	16
	移液器 
	eppendorf 0.1-1.0 ml
	2
	标称容量、容量允差
	
	

	17
	移液器 
	eppendorf 0.5-5.0 ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	18
	移液器 
	eppendorf 1.0-10.0 ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	

	19
	容量瓶（白色）
	50ml
	10
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	20
	容量瓶（白色）
	1000ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	21
	容量瓶（棕色）
	1000ml
	2
	示值误差、分度值、更正值
	
	

	22
	刻度吸管
	5ml
	5
	标称容量、容量允差
	
	

	23
	刻度吸管
	10ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	

	24
	具塞比色管
	 25ml
	20
	密合性，容量允差
	
	

	25
	滴定管（棕色）
	50ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	

	合计（含税  %）
	


	西朗净水厂2023年化验仪器校准需求统计表

	序号
	项目概述
	设备型号
	数量
	计划实施项目工作内容明细清单
	单价/元

（含税）
	小计/元

（含税）

	1
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	2
	220nm、275nm、420nm、440nm、610nm与700nm波段的波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、杂散光、噪声与漂移、基线平直度
	
	

	2
	电子分析天平
	BSA2202S(2200g/0.01g)
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	3
	电子分析天平
	BSA224S-CW(220g/精度：0.1mg 自动校准）
	1
	天平偏载误差、天平重复性、天平示值误差
	
	

	4
	压力蒸汽灭菌锅
	BXM-30R
	2
	120℃温度测量、温度偏差、波动性；0.140Mpa压力测量
	
	

	5
	COD消解器
	DRB200
	2
	20min与120min时间示值误差；150℃与165℃温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
	
	

	6
	摄影显微镜
	奥斯微（AOSVI）  ASV0870-HK830
	1
	外观和各部分的相互作用，物镜放大倍数的正确性，目镜视场尺寸，分辨力，载物台的示值误差、载物台的示值误差测量结果的扩展不确定度
	
	

	7
	移液枪
	10ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	

	8
	移液枪
	5ml
	4
	标称容量、容量允差
	
	

	9
	移液枪
	1ml
	3
	标称容量、容量允差
	
	

	10
	数字滴定仪
	
	2
	容量允差
	
	

	11
	温湿度计
	
	6
	温度、湿度测量精度
	
	

	12
	温度计
	
	5
	温度测量精度
	
	

	13
	容量瓶
	50ml
	16
	示值精度
	
	

	14
	容量瓶
	100ml
	24
	示值精度
	
	

	15
	刻度移液管
	25ml
	6
	示值精度
	
	

	16
	刻度移液管
	50ml
	4
	示值精度
	
	

	17
	刻度移液管
	1ml
	5
	示值精度
	
	

	18
	刻度移液管
	2ml
	5
	示值精度
	
	

	19
	酸度计
	 PHS-3C
	1
	 电计示值误差、电计输入电流、电计输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性
	
	

	
合计（含税  %）
	


	广州市净水有限公司2022年水质中心、各净水厂化验仪器设备校准项目报价统计表

	序号
	公司名称
	报价（元）
	备注

	1
	水质中心
	
	

	2
	猎德
	
	

	3
	大坦沙
	
	

	4
	沥滘
	
	

	5
	龙归
	
	

	6
	大沙地
	
	

	7
	均禾
	
	

	8
	石井净
	
	

	9
	竹料
	
	

	10
	京溪
	
	

	11
	江高
	
	

	12
	大观
	
	

	13
	健康城
	
	

	14
	西朗
	
	

	合计（含税  %）
	
	


注：若分项费用的计算依据、过程和公式不便在表中表述，可单独另附表格或描述进行说明。
                                                         供应商名称（加盖公章）：
                                                               年    月    日

6.CNAS证明

提供计量认证资质复印件（标注本项目中所要求的校准项目，不标注视为不响应），加盖单位公章。
7.响应承诺书

广州市净水有限公司：

    我司认证的校准能力至少涵盖本项目中所要求的校准设备种类的70%（含）以上，且在有效期内。
                                       供应商名称（加盖公章）：

                                               年    月    日 

8.其他资料






身份证复印件（含正反面）











身份证复印件（含正反面）








